Протокол № 11.1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

г. Иваново, пл. Революции, д. 6                                                                                    11.04.2008

| 1. | № лота | Предмет контракта | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), руб. | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Поставка высокочастотного электрохирургического аппарата - 1 шт. | 148 000,00 | МУЗ «2-я Городская клиническая больница» |
|  | 2 | Поставка стерилизатора парового - 1 шт. | 152 000,00 |  |
|  | 3 | Поставка системы мониторинга жизненно важных параметров пациента - 3 шт. | 300 000,00 |  |
|  | 4 | Поставка анализатора глюкозы- 2 шт. | 184 000,00 |  |

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в официальном печатном издании администрации города в МУП «Редакция газеты «Рабочий край» № 47 от 18.03.2008 и размещено на официальном сайте администрации города www.ivgoradm.ru.

2.Состав аукционной комиссии.

На заседании аукционной комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд города Иванова присутствовали:

| Силкин В.Н. | - | первый заместитель Главы города, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Абрамова Н.Б. | - | заместитель начальника управления, начальник отдела конкурсов и аукционов управления муниципального заказа администрации города |
| Алалыкина Е.Г. | - | заместитель начальника управления, начальник юридического отдела управления муниципального заказа администрации города, секретарь комиссии |
| Кармазина Т.Н. | - | заместитель начальника финансово-казначейского управления администрации города |
| Абрамова З.Н. | - | главный специалист юридического отдела управления муниципального заказа администрации города |
| Глик М.В. | - | главный врач МУЗ «2-я Городская клиническая больница» |

3. Процедура  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе проводилась  11.04.2008  по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 416.

4. До окончания указанного в документации об аукционе срока подачи заявок на участие в аукционе 08.04.2008 10 часов 00 минут было представлено 2 (две) заявки на участие в аукционе, как это зафиксировано в журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционе (приложение № 1 к протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 11.04.2008  №  11.1).

5. Дополнительных заявок на участие в аукционе подано не было. Заявки отозваны не были.

6. Заявка на участие в аукционе по лоту №1  была представлена следующим участником размещения заказа:

Лот № 1. Высокочастотный электрохирургический аппарат - 1 шт.

| Регистра-ционный номер заявки на участие в аукционе | Наименование участника размещения заказа | Почтовый адрес | Сведения и документы, предусмотренные документацией об аукционе и представленные участником размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Медика» | 153012, г. Иваново, Ул. Ванцетти, д.18 | - 1. Сопроводительное письмо. - 2. Анкета участника размещения заказа. - 3. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (приложение № 2 к протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе от 11.04.2008 № 11.1). - 4. Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 06.02.2008. 5. Оригинал платежного поручения. 6. прочие документы. |

7. Аукционная комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе по Лоту № 1 на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и приняла решение:

допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

| Регистрационный номер заявки | Наименование участника размещения заказа |
| --- | --- |
| 1 | ООО «Медика» |
| Голосовали «за» - единогласно |  |

8. Заявки на участие в аукционе по лоту № 2  были представлены следующими участниками размещения заказа:

Лот № 2. Стерилизатор паровой - 1 шт.

| Регистра-ционный номер заявки на участие в аукционе | Наименование участника размещения заказа | Почтовый адрес | Сведения и документы, предусмотренные документацией об аукционе и представленные участником размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Медика» | 153012, г. Иваново, Ул. Ванцетти, д.18 | - 1. Сопроводительное письмо. - 2. Анкета участника размещения заказа. - 3. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (приложение № 3 к протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе от 11.04.2008 № 11.1). - 4. Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 06.02.2008. 5. Оригинал платежного поручения. 6. прочие документы. |
| 2 | ООО «МИРА» | 153000, г. Иваново, ул. Степанова, д.5, оф. 306 | - 1. Сопроводительное письмо. - 2. Анкета участника размещения заказа. - 3. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (приложение № 4 к протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе от 11.04.2008 № 11.1) . - 4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 22.11.2008. - 5. Доверенность. 6. Оригинал платежного поручения. 7. прочие документы. |

9. Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе по Лоту № 2 на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и приняла решение:

допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

| Регистрационный номер заявки | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа |
| --- | --- |
| 1 | ООО «Медика» |
| 2 | ООО «МИРА» |
| Голосовали «за» - единогласно |  |

10. Заявка на участие в аукционе по лоту № 3  была представлена следующим участником    размещения заказа:

Лот № 3. Система мониторинга жизненно важных параметров пациента - 3 шт.

| Регистра-ционный номер заявки на участие в аукционе | Наименование участника размещения заказа | Почтовый адрес | Сведения и документы, предусмотренные документацией об аукционе и представленные участником размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Медика» | 153012, г. Иваново, Ул. Ванцетти, д.18 | - 1. Сопроводительное письмо. - 2. Анкета участника размещения заказа. - 3. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (приложение №5 к протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе от 11.04.2008 № 11.1). - 4. Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 06.02.2008. 5. Оригинал платежного поручения. 6. прочие документы. |

11. Аукционная комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе по Лоту № 3 на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и приняла решение:

допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

| Регистрационный номер заявки | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа |
| --- | --- |
| 1 | ООО «Медика» |
| Голосовали «за» - единогласно |  |

12. Признать аукцион несостоявшимся по лоту  № 4 «Поставка анализатора глюкозы в кол-ве 2 шт.) в связи с тем, что не подана ни одна заявка на участие в аукционе по данному лоту  (ч. 5 ст. 36  Федерального закона  от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

13. Признать аукцион несостоявшимся по лотам   №№ 1,3  в связи с тем, что только один участник размещения заказа, признан участником аукциона по каждому из указанных  лотов (ч. 5 ст. 36  Федерального закона  от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

14. В соответствии с ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего протокола обязан передать участнику  размещения заказа, признанному  единственным  участником  аукциона по лотам  №№ 1,3, проекты  муниципальных  контрактов, которые составляются путем включения условий исполнения контрактов, предложенных таким участником аукциона в заявке на участие в аукционе, в проекты контрактов, прилагаемых к документации об аукционе. Муниципальные контракты заключаются на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта:

| № лота | Предмет контракта | Участник аукциона | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка высокочастотного электрохирургического аппарата Dixion 300. (Yueh Sheng Electronik Indastria Cj., Ltd, Тайвань) - 1 шт. | ООО «Медика» | МУЗ «2-я Городская клиническая больница» |
| 3 | Система мониторинга жизненно- важных параметров пациента Storm 5600, (ООО «Диксон», Россия) – 3 шт. |  |  |

15. Аукцион по лоту № 2  состоится в сроки, указанные в извещении о проведении открытого аукциона.

16.Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации города www.ivgoradm.ru.

17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

18. Подписи.

| Председатель комиссии: | В.Н. Силкин |
| --- | --- |
| Члены комиссии: | Н.Б. Абрамова |
|  | Е.Г. Алалыкина |
|  | Т.Н. Кармазина |
|  | З.Н. Абрамова |
| Представитель заказчика: | М.В. Глик |

Приложение № 1

к протоколу рассмотрения заявок

на участие в открытом аукционе

от 11.04.2008 № 11.1

Журнал регистрации поступления заявок

| Номера лотов | Регистрационный номер | Дата поступления | Время поступления | Форма (бумажный носитель, электронный документ) | Наименование участника размещения заказа | Ф.И.О. лица, подавшего заявку на участие в аукционе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | 1 | 07.04.2008 | 13 ч.48 мин. | бумажный | ООО «Медика» | Алферов А.В. |
| 2 | 2 | 08.04.2008 | 09 ч.18 мин. | бумажный | ООО «МИРА» | Астафьева М.А. |

Ответственное лицо: Седых Е.Л.

Приложение № 2

к протоколу рассмотрения заявок

на участие в открытом аукционе

от 11.04.2008 № 11.1

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), качественных характеристиках  товара

Участник размещения заказа: ООО «Медика»

Лот № 1. Высокочастотный электрохирургический аппарат Dixion 300, Yueh Sheng Electronic Industria Co., Ltd, Тайвань

| - № п/п | Параметры | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики: |  |  |
| 1 | полное выходное сопротивление (Ом) | 300 | 300 |
| 2 | монополярный разрез – выходная мощность (Вт)/ выходное напряжение (В) | 250/2000 | 250/2000 |
| 3 | монополярный разрез 1 - выходная мощность (Вт)/ выходное напряжение (В) | 250/2100 | 250/2100 |
| 4 | монополярный разрез 11 - выходная мощность (Вт)/ выходное напряжение (В) | 200/2000 | 200/2000 |
| 5 | контактная коагуляция – выходная мощность (Вт)/ выходное напряжение (В) | 120/7000 | 120/7000 |
| 6 | -спрей коагуляция – выходная мощность (Вт)/ выходное напряжение (В) | 80/10100 | 80/10100 |
| 7 | рабочая частота монополярного инструмента (кГц) | 384 | 384 |
| 8 | полное выходное сопротивление (импеданс) биополярного инструмента (Ом) | 50 | 50 |
| 9 | биополярный разрез – выходная мощность (Вт)/ выходное напряжение (В) | 600/350 | 600/350 |
| 10 | количество каналов памяти | 12 | 12 |
| 11 | рабочая частота инструмента | 960 | 960 |
| 12 | 1 ВЧ выход | наличие | наличие |
| 13 | система контроля качества прилегания нейтрального электрода | наличие | наличие |
| 14 | совместимость с аргоновой приставкой | наличие | наличие |
| 15 | совместимость с эндоскопами | наличие | наличие |
| 16 | контроль выходной мощности генератора встроенным микропроцессором | наличие | наличие |
| 17 | ручка-держатель монополярных электродов с управлением от педали (автоклавируемая) 1 шт. | наличие | наличие |
| 18 | ручка-держатель моноплярных электродов с ручным управлением (автоклавируемая) 7 шт. | наличие | наличие |
| 19 | монополярный электрод тупоконечный изогнутый неизолированный - 5 шт. | наличие | наличие |
| 20 | моноплярный электрод- скальпель изолированный L=60 mm, 5 шт. | наличие | наличие |
| 21 | моноплярный электрод- скальпель изолированный L=120 mm, 5 шт. | наличие | наличие |
| 22 | биополярный пинцет байонетный прямой (200 мм) 1шт. | наличие | наличие |
| 23 | биополярный пинцет с изогнутыми браншами 1шт. | наличие | наличие |
| 24 | монополярный электрод – шарик, изолированный Д=4 мм, 1шт. | наличие | наличие |
| 25 | монополярный электрод-петля, Д=8 мм, изолированный, 1шт. | наличие | наличие |
| 26 | нейтральный электрод пластина детский (одноразовый) 10 шт. | наличие | наличие |
| 27 | нейтральный электрод, одноразовый 5шт. | наличие | наличие |
| 28 | коврик с абразивным покрытием для удаления пригоревших тканей с электродов (одноразовый) 5шт. | наличие | наличие |
| 29 | педаль управления с кабелем 1шт. | наличие | наличие |
| 30 | кабель для одноразового нейтрального электрода 1шт. | наличие | наличие |
| 31 | вес (кг) | 10,5 | 10,5 |
| 32 | размеры, Д х Ш х В (см) | 42 х 31 х 14,5 | 42* 31*14,5 |

Приложение № 3

к протоколу рассмотрения заявок

на участие в открытом аукционе

от 11.04.2008 № 11.1

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), качественных характеристиках  товара

Участник размещения заказа: ООО «Медика»

Лот № 2. Стерилизатор паровой ГК-100-3М

Производитель: ОАО "Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов" Росси

| - № п/п | Параметры | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики: |  |  |
| 1 | управление процессом стерилизации | полуавтомати-ческое | полуавтоматическое |
| 2 | панели и основные узлы стерилизатора изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали | наличие | наличие |
| 3 | крышка стерилизационной камеры оснащена одним винтом и открывается в сторону | наличие | наличие |
| 4 | залив очищенной воды в парогенератор осуществляется через воронку водоуказательной колонки | наличие | наличие |
| 5 | остаточная влажность текстильных материалов | не более 2% | не более 2% |
| 6 | в комплект поставки должен входить парогаситель | наличие | наличие |
| 7 | объем стерилизационной камеры (дм³) | 100 | 100 |
| 8 | загрузочный объем стерилизационной камеры (дм³) | 72 | 72 |
| 9 | диаметр стерилизационной камеры (мм) | 400 | 400 |
| 10 | номинальная мощность (кВт) | 14 | 14 |
| 11 | производительность встроенного парогенератора (кг/ч) | 15,87 | 15,87 |
| 12 | напряжение (В) | 380 | 380 |
| 13 | габариты В х Ш х Д (мм) | 1465 х 604 х 1170 | 1465 х 604 х 1170 |
| 14 | масса (кг) | 195 | 195 |
| 15 | комплектация: |  |  |
|  | 1 режим (Т С – мин) 0,2 МПа | 132 – 20 | 132 – 20 |
|  | 2 режим (Т С – мин) 0,1 МПа | 120 – 45 | 120 – 45 |

Приложение № 4

к протоколу рассмотрения заявок

на участие в открытом аукционе

от 11.04.2008 № 11.1

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), качественных характеристиках  товара

Участник размещения заказа: ООО «МИРА»

Лот №2. Стерилизатор паровой ГК-100-3

Производитель: ОАО "Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов" Россия

| - № п/п | Параметры | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики: |  |  |
| 1 | управление процессом стерилизации | полуавтомати-ческое | полуавтоматическое |
| 2 | панели и основные узлы стерилизатора изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали | наличие | наличие |
| 3 | крышка стерилизационной камеры оснащена одним винтом и открывается в сторону | наличие | наличие |
| 4 | залив очищенной воды в парогенератор осуществляется через воронку водоуказательной колонки | наличие | наличие |
| 5 | остаточная влажность текстильных материалов | не более 2% | не более 2% |
| 6 | в комплект поставки должен входить парогаситель | наличие | наличие |
| 7 | объем стерилизационной камеры (дм³) | 100 | 100 |
| 8 | загрузочный объем стерилизационной камеры (дм³) | 72 | 72 |
| 9 | диаметр стерилизационной камеры (мм) | 400 | 400 |
| 10 | номинальная мощность (кВт) | 14 | 14 |
| 11 | производительность встроенного парогенератора (кг/ч) | 15,87 | 15,87 |
| 12 | напряжение (В) | 380 | 380 |
| 13 | габариты В х Ш х Д (мм) | 1465 х 604 х 1170 | 1465 х 604 х 1170 |
| 14 | масса (кг) | 195 | 195 |
| 15 | комплектация: |  |  |
|  | 1 режим (Т С – мин) 0,2 МПа | 132 – 20 | 132 – 20 |
|  | 2 режим (Т С – мин) 0,1 МПа | 120 – 45 | 120 – 45 |

Приложение № 5

к протоколу рассмотрения заявок

на участие в открытом аукционе

от 11.04.2008 № 11.1

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), качественных характеристиках  товара

Участник размещения заказа: ООО «Медика»

Лот №3. Система мониторинга жизненно важных параметров пациента Storm 5600

Производитель: ООО «Диксион», Россия

| - № п/п | Параметры | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики: |  |  |
| 1. | Параметры монитора: |  |  |
| 1.1 | масса | не более 5,5 кг с внутренней батареей | 5,5 кг с внутренней батареей |
| 1.2 | размеры | не более 324 х 285 х 150 мм | 324*285*150 мм |
| 1.3 | ручка для транспортировки | наличие | наличие |
| 1.4 | внутренняя батарея | наличие | наличие |
| 1.5 | время работы от внутренней батареи | не менее 2 часов | не менее 2 часов |
| 2. | Параметры дисплея: |  |  |
| 2.1 | активная матрица | наличие | наличие |
| 2.2 | цветной | наличие | наличие |
| 2.3 | диагональ | не менее 12,1 дюйма | 12,1 дюйма |
| 2.4 | отображение | не менее 11 кривых | 11 кривых |
| 2.5 | автоматическое отображение параметра при его подключении | наличие | наличие |
| 2.6 | скорость отображения (мм/сек) | 6.22, 12.5, 25, 50 | 6.22, 12.5, 25, 50 |
| 2.7 | разрешение | не менее 800 х 600 | 800 х 600 |
| 2.8 | Варианты отображения информации на дисплее: |  |  |
|  | стандартный экран | наличие | наличие |
|  | трендовый | наличие | наличие |
|  | все отведения ЭКГ | наличие | наличие |
|  | меню оператора | наличие | наличие |
|  | оксикардиореспирограмма | наличие | наличие |
|  | «Bed to bed view» | наличие | наличие |
|  | индикация тревоги, питания, заряда батареи | наличие | наличие |
|  | цифровые и графические тренды, длительностью 1-72 часа | наличие | наличие |
|  | подключение внешнего дисплея | возможность | возможность |
| 3. | Интерфейс пользователя: |  |  |
| 3.1 | русскоязычные меню | наличие | наличие |
| 3.2 | поворотный переключатель | наличие | наличие |
| 3.3 | меню расчета доз препаратов | наличие | наличие |
| 3.4 | внутрибольничная сеть: подключение к центральной станции по беспроводной сети | возможность | возможность |
| 4. | Параметры ЭКГ: |  |  |
| 4.1 | регистрация ЭКГ отведений при помощи 3-х или 5-ти канального кабеля с возможностью их полного отображения на дисплее | наличие | наличие |
| 4.2 | возможность выбора отведений 1, 11, 111, avR, avL, avF, V1-V6, | наличие | наличие |
| 4.3 | возможность выбора усиления х0,25, х0,5, х1, х2, авто | наличие | наличие |
| 4.4 | скорость развертки (мм/сек) | 12,5, 25 или 50 | 12,5, 25 или 50 |
| 4.5 | частота пульса: |  |  |
|  | взрослые (уд./мин.) | 15 – 300 | 15 – 300 |
|  | дети/новорожденные (уд./мин.) | 15 – 300 | 15 – 300 |
| 4.6 | точность | примерно 1 уд./мин | примерно 1 уд./мин |
| 4.7 | разрешение | 1 уд./мин | 1 уд./мин |
| 4.8 | защита от ВЧ – коагулятора | наличие | наличие |
| 4.9 | защита от дефрибилляции | наличие | наличие |
| 4.10 | калибровочный сигнал 1мВ примерно 5%, | наличие | наличие |
| 4.11 | Фильтр: | наличие | наличие |
|  | диагностический режим (Гц) | 0,05-130 | 0,05-130 |
|  | режим слежения (Гц) | 0,5-40 | 0,5-40 |
|  | хирургический режим (Гц) | 1- 15 | 1- 15 |
| 4.12 | диапазон измерений S-Т сегмента | -2мВ – 2мВ | -2мВ – 2мВ |
| 4.13 | анализ SТ сегмента | наличие | наличие |
| 4.14 | анализ аритмии | наличие | наличие |
| 4.15 | оповещение при возникновении летальной аритмии | наличие | наличие |
| 4.16 | определение качества установки электрода | наличие | наличие |
| 4.17 | оповещение персонала в случае плохого контакта | наличие | наличие |
| 5. | Параметры измерения неинвазивного артериального давления: |  |  |
| 5.1 | ручной, непрерывный и автоматический режимы определения артериального давления с заданными интервалами | наличие | наличие |
| 5.2 | отображение на дисплее значений систолического, диастолического артериального давления | наличие | наличие |
| 5.3 | расчет и отображение среднего артериального давления | наличие | наличие |
| 5.4 | диапазон измерений: |  |  |
|  | взрослые (мм рт. ст.) | 10 - 270 | 10 - 270 |
|  | дети (мм рт. ст.) | 10- 200 | 10 - 200 |
|  | новорожденные (мм рт. ст.) | 10 - 135 | 10 - 135 |
| 5.5 | разрешение (мм рт. ст.), | 1 | 1 |
| 5.6 | защита от избыточного давления | наличие | наличие |
| 5.7 | комплект манжет | наличие | наличие |
| 6. | Измерение параметров дыхания: |  |  |
| 6.1 | метод измерения | импедансный | импедансный |
| 6.2 | определение частоты дыхания в диапазоне 6-120 вдохов/мин. | наличие | наличие |
| 6.3 | разрешение | не более 1 вдох./мин. | 1 вдох./мин. |
| 6.4 | точность | не более 2 вдох./мин., | 2 вдох./мин., |
| 6.5 | тревожная индикация апноэ | наличие | наличие |
| 7. | Параметры определения насыщения крови кислородом: |  |  |
| 7.1 | определение насыщения крови кислородом в диапазоне 0-100% | возможность | возможность |
| 7.2 | разрешение | не более 1%, | не более 1%, |
| 7.3 | определение частоты сердечных сокращений в диапазоне 0-254 удар./мин. | возможность | возможность |
| 7.4 | разрешение | не более 1 удар./ мин. | 1 удар./ мин. |
| 7.5 | точность | не более 1 удар./мин. | 1 удар./мин. |
| 7.6 | многоразовые датчики для взрослых пациентов и детей | наличие | наличие |
| 8. | Термометрия: |  |  |
| 8.1 | два канала термометрии | наличие | наличие |
| 8.2 | диапазон измерений | не менее 0-50 °С | 0-50 °С |
| 8.3 | разрешение | не более 0,1 °С | 0,1 °С |
| 8.4 | точность | не более 0,1 °С | 0,1 °С |
| 8.5 | Комплект многоразовых температурных датчиков (кожных) | наличие | наличие |
| 9. | Показатели тревог на мониторе: |  |  |
| 9.1 | обеспечение звуковой индикации тревоги | наличие | наличие |
| 9.2 | акцентирование внимания персонала на параметре, величина которого находится вне установленных пределов | наличие | наличие |
| 9.3 | обеспечение удобной установки параметров тревоги на все определяемые параметры при помощи поворотного переключателя | наличие | наличие |
| 9.4 | автоматическая установка тревог | наличие | наличие |
| 10. | Капнометрия: |  |  |
| 10.1 | метод | инфракрасная абсорбация | инфракрасной абсорбации |
| 10.2 | измерение капнометрии в прямом и боковом потоке | возможность | возможность |
| 10.3 | диапазон измерений: |  |  |
|  | капнометрия (мм рт.ст.) | 0-99 | 0-99 |
|  | вдыхаемый СО2 (мм рт.ст.) | 0-99 | 0-99 |
|  | частота дыхания (вд./мин.) | 0-150 | 0-150 |
| 10.4 | разрешение: |  |  |
|  | капнометрия | не более 1 мм рт.ст. | 1 мм рт.ст. |
|  | частота дыхания | не более 1 вд./мин | 1 вд./мин |
|  | точность концентрации СО2 | наличие | наличие |
| 11. | Опциальное оборудование: |  |  |
| 11.1 | использование встроенного 2-х канального термопринтера | возможность | возможность |
| 11.2 | использование в автомобилях скорой помощи с подключением к бортовому источнику питания | возможность | возможность |
| 11.3 | использование настенного крепления. | возможность | возможность |