## Баллы
Результаты балльной оценки
Закупка мобильного рентгенодиагностического аппарата со штативом С-дуга и системой цифровой флюроскопии.
Участник конкурса
Критерии оценки | ООО «МедикалТЕСТ» | ООО ПКФ «ИзоМед» | ООО «Ивмедэкспо»
Цена контракта, тыс. руб. | 3540 | 3600 | 3599
Значение в баллах (max 60 баллов) | 60 | 59 | 59.02
Функциональные и качественные характеристики работ
| + | + | +
Значение в баллах (max 40 баллов) | 33 | 35.25 | 30.5
ИТОГО: | 93 | 94.25 | 89.52
Порядковый номер | 2 | 1 | 3

## Техзадание
Радиус дуги не менее |  | 55см
Горизонтальное перемещение дуги не менее |  | 20см
Моторизованное вертикальное перемещение штатива не менее |  | 40см
Поворот в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси не менее |  | +/- 200 град.
Орбитальный поворот дуги не менее |  | -90/+15 град.
Поворот относительно вертикальной оси не менее |  | +/- 12 град.
Фокусное расстояние не менее |  | 90 см
Наличие диафрагмы (указать тип) |  | Наличие
Система подъема передних колес для перемещения через препятствия |  | Наличие
2. Рентгеновское питающее устройство
Тип питающей сети |  | однофазная
Напряжение и частота питающей сети |  | 220-230В/50Гц
Потребляемая мощность не более |  | 3000 ВА
Высокочастотный тип генератора, с частотой не менее |  | 40 кГЦ
Выходная радиологическая мощность не менее |  | 3 кВт
Диапазон изменения анодного напряжения не менее |  | 40-110кВ
Шаг изменения анодного напряжения не более |  | 1 кВ
Максимальный ток в режиме рентгенографии |  | 60 мА
Диапазон экспозиции не менее |  | 0,1-100 мАс
Шаг изменения экспозиции не более |  | 0,1 мАс
Микропроцессорная система управления РПУ |  | наличие
Автоматический контроль дозы |  | наличие
3. Режим работы
Непрерывная рентгеноскопия | наличие
Импульсная рентгеноскопия | наличие
Рентгенография | наличие
Наличие других режимов | указать
4. Рентгеновский излучатель
Количество фокусных пятен рентгеновской трубки |  | 2
Теплоемкость анода, не менее |  | 45 кТЕ
Теплоемкость трубы не менее |  | 650 кТЕ
Лазерный центратор |  | наличие
5. Усилитель рентгеновского изображения с телевизионной системой
Номинальный диаметр ЭОПа, не менее |  | 9" (23 см)
Количество рабочих полей |  | указать
Телевизионная камера на основе ПЗС матрицы |  | наличие
Количество активных элементов ПЗС матрицы не менее |  | 756x582
пикселей
Максимальное разрешение ЭОПа не менее |  | 6,8 пар линий/мм
Количество мониторов |  | 2 штуки
Тип мониторов |  | указать
Размер экранов, не менее |  | 17 дюймов
Запоминание последнего изображения |  | наличие
Объем памяти не менее |  | 100 кадров
Ротация (вращение) изображения на мониторе |  | +/- 360 град
Наличие отсеивающего растра диаметром не менее |  | 180 мм
6. Дополнительное оборудование и принадлежности
Проявочная машина |  | наличие
Видеопринтер |  | наличие
Кассетодержатель максимального формата кассет не менее (см) |  | 24x30
Тележка для мониторов |  | наличие
Система подъема передних колес для перемещения через препятствия |  | наличие
Комплект рентгенозащитных средств |  | наличие
Комплект рентгеновских кассет с усиливающими экранами |  | наличие
Негатоскоп на 1 кадр 35x43 см
8. Условия поставки
Гарантия не менее 18 мес.
Ввод поставляемого рентгенодиагностического аппарата в эксплуатацию
Обучение персонала на рабочем месте
Наличие санитарно-эпидимиологического заключения на рентгенодиагностический аппарат.
Наличие инструкции по эксплуатации на рентгенодиагностический аппарат на русском языке.

## Сравнительный анализ
Приложение
Результаты балльной оценки заявок на участие в открытом конкурсе на поставку мобильного рентгенодиагностического аппарата со штативом С-дуга и системой цифровой флюроскопии по критерию "Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товара"
Показатель |  | Техническое задание | Данные участника конкурса
|  |  | ООО ПФК "Изо Мед" |  |  |  | ООО "Медикал ТЕСТ" |  |  |  | ООО "Ивмедэкспо"
|  |  | CARMEX 9F | Соответствие (20 баллов) | Превышение (дополнительно до 4 баллов) | Значительное превышение (дополнительно до 8,75 баллов) | CARMEX 9F | Соответствие (20 баллов) | Превышение (дополнительно до 4 баллов) | Значительное превышение (дополнительно до 8,75 баллов) | CARMEX 9F | Соответствие (20 баллов) | Превышение (дополнительно до 4 баллов) | Значительное превышение (дополнительно до 8,75 баллов)
1. Полипозиционный штатив с С-образной дугой
Радиус дуги не менее |  | 55см | 55см | + |  |  | 55см | + |  |  | 55см | +
Горизонтальное перемещение дуги не менее |  | 20см | 20см | + |  |  | 20см | + |  |  | 20см | +
Моторизованное вертикальное перемещение штатива не менее |  | 40см | 40см | + |  |  | 40см | + |  |  | 40см | +
Поворот в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси не менее |  | +/- 200 град. | +/- 200 град. | + |  |  | +/- 200 град. | + |  |  | +/- 200 град. | +
Орбитальный поворот дуги не менее |  | -90/+15 град. | -90/+15 град. | + |  |  | -90/+15 град. | + |  |  | -90/+15 град. | +
Поворот относительно вертикальной оси не менее |  | +/- 12 град. | +/- 12 град. | + |  |  | +/- 12 град. | + |  |  | +/- 12 град. | +
Фокусное расстояние не менее |  | 90 см | 90 см | + |  |  | 90 см | + |  |  | 90 см | +
Наличие диафрагмы (указать тип) |  | Наличие | 2 диафрагмы | + | + |  | 2 диафрагмы | + | + |  | 2 диафрагмы | + | +
Система подъема передних колес для перемещения через препятствия |  | Наличие | Наличие | + |  |  | Наличие | + |  |  | Наличие | +
2. Рентгеновское питающее устройство
Тип питающей сети |  | однофазная | однофазная | + |  |  | однофазная | + |  |  | однофазная | +
Напряжение и частота питающей сети |  | 220-230В/50Гц | 220-230В/50Гц | + |  |  | 230В, 50Гц | + |  |  | 220-230В/50Гц | +
Потребляемая мощность не более |  | 3000 ВА | 3000 ВА | + |  |  | 3000 ВА | + |  |  | 3000 ВА | +
Высокочастотный тип генератора, с частотой не менее |  | 40 кГЦ | 40 кГЦ | + |  |  | 40 кГЦ | + |  |  | 40 кГЦ | +
Выходная радиологическая мощность не менее |  | 3 кВт | 3,3 кВт | + |  |  | 3 кВт | + |  |  | 3 кВт | +
Диапазон изменения анодного напряжения не менее |  | 40-110кВ | 40-110кВ | + |  |  | 40-110кВ | + |  |  | 40-110кВ | +
Шаг изменения анодного напряжения не более |  | 1 кВ | 1 кВ | + |  |  | 1 кВ | + |  |  | 1 кВ | +
Максимальный ток в режиме рентгенографии |  | 60 мА | 60 мА | + |  |  | 60 мА | + |  |  | 60 мА | +
Диапазон экспозиции не менее |  | 0,1-100 мАс | 0,1-100 мАс | + |  |  | 0,1-100 мАс | + |  |  | 0,1-100 мАс | +
Шаг изменения экспозиции не более |  | 0,1 мАс | 0,1 мАс | + |  |  | 0,1 мАс | + |  |  | 0,1-100 мАс | +
Микропроцессорная система управления РПУ |  | наличие | наличие | + |  |  | наличие | + |  |  | наличие | +
Автоматический контроль дозы |  | наличие | наличие | + |  |  | наличие | + |  |  | наличие | +
Непрерывная рентгеноскопия |  | наличие | наличие | + |  |  | наличие | + |  |  | наличие | +
Импульсная рентгеноскопия |  | наличие | наличие | + |  |  | наличие | + |  |  | наличие | +
Рентгенография |  | наличие | наличие | + |  |  | наличие | + |  |  | наличие | +
Наличие других режимов |  | указать | Высококонтрастная рентгеноскопия | + | + |  | Высокочастотная рентгенография | + | + |  | Рентгеноскопия одиночного импульса | + | +
4. Рентгеновский излучатель
Количество фокусных пятен рентгеновской трубки |  | 2 | 2 | + |  |  | 2 | + |  |  | 2 | +
Теплоемкость анода, не менее |  | 45 кТЕ | 45 кТЕ | + |  |  | 45 кТЕ | + |  |  | 45 кТЕ | +
Теплоемкость трубы не менее |  | 650 кТЕ | 650 кТЕ | + |  |  | 650 кТЕ | + |  |  | 650 кТЕ | +
Лазерный центратор |  | наличие | наличие | + |  |  | наличие | + |  |  | наличие | +
5. Усилитель рентгеновского изображения с телевизионной системой
Номинальный диаметр ЭОПа, не менее |  | 9" (23 см) | 9" (23 см) | + |  |  | 9" (23 см) | + |  |  | 9" (23 см) | +
Количество рабочих полей |  | указать | 230 160 120 мм | + |  |  | 3 | + |  |  | 3 | +
Телевизионная камера на основе ПЗС матрицы |  | наличие | наличие | + |  |  | наличие | + |  |  | наличие | +
Количество активных элементов ПЗС матрицы не менее |  | 756x582 | 756x582 | + |  |  | 756x582 | + |  |  | 756x582 | +
|  | пикселей | пикселей | + |  |  | пикселей | + |  |  | пикселей | +
Максимальное разрешение ЭОПа |  | 6,8 пар линий/мм | 5,2/5,8/6,8 пар линий/мм | + |  |  | 6,8 пар линий/мм на 2-м рабочем поле | + |  |  | 6,8 пар линий/мм | +
Количество мониторов |  | 2 штуки | 2 штуки | + |  |  | 2 | + |  |  | 2 штуки | +
Тип мониторов |  | указать | Антибликовый высококонтрастный монитор 100 Гц с плоским экраном | + |  |  | монохромные, профессиональные, антибликовые | + |  |  | жидкокристаллический | +
Размер экранов, не менее |  | 17 дюймов | 17 дюймов | + |  |  | 17 дюймов | + |  |  | 17 дюймов | +
Запоминание последнего изображения |  | наличие | наличие | + |  |  | наличие | + |  |  | наличие | +
Объем памяти не менее |  | 100 кадров | 110 кадров | + | + |  | 110 кадров | + | + |  | 100 | +
Ротация (вращение) изображения на мониторе |  | +/- 360 град | +/- 360 град | + |  |  | +/- 360 град | + |  |  | +/- 360 град | +
Наличие отсеивающего растра диаметром не менее |  | 180 мм | 180 мм | + |  |  | 180 мм | + |  |  | 180 мм | +
6. Дополнительное оборудование и принадлежности
Проявочная машина |  | наличие | наличие | + |  |  | наличие KODAK Medical X-Ray 102 | + |  |  | наличие | +
Видеопринтер |  | наличие | наличие | + |  |  | наличие универс. графич. Принтер UP-990 AD, с торг. Маркой SONY | + |  |  | наличие | +
Кассетодержатель максимального формата кассет не менее (см) |  | 24x30 | 24x30 | + |  |  | 24x30 | + |  |  | 24x30 | +
Тележка для мониторов |  | наличие | наличие | + |  |  | наличие | + |  |  | наличие | +
Система подъема передних колес для перемещения через препятствия |  | наличие | наличие | + |  |  | наличие | + |  |  | наличие | +
Комплект рентгенозащитных средств |  | наличие | наличие | + |  |  | наличие | + |  |  | наличие | +
Комплект рентгеновских кассет с усиливающими экранами |  | наличие | наличие | + |  |  | наличие | + |  |  | наличие | +
Негатоскоп на 1 кадр 35x43 см |  | наличие | наличие | + |  |  | наличие | + |  |  | наличие | +
Зничимость показателей, баллы |  |  |  | 20 | 4 | - |  | 20 | 4 | - |  | 20 | 3.75 | -
Итого: |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 23.75
Потребительские свойства
№ п/п | Наименование показателя |  |  | ООО ПФК "Изо Мед" |  |  |  | ООО "Медикал ТЕСТ" |  |  |  |  | ООО "Ивмедэкспо"
1. | Обеспеченность транспортными средствами для поставки товара по адресу заказчика |  |  | 2.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2. | Обеспеченность персоналом для осуществления разгрузки поставляемого товара |  |  | 2.25 |  |  |  | 2.25 |  |  |  | 0
3. | Обеспеченность персоналом для осуществления монтажа, наладки и установки поставляемого товара |  |  | 2.25 |  |  |  | 2.25 |  |  |  | 2.25
4. | Наличие сервисной службы для осуществления гарантийного обслуживания поставляемого товара, сведения о возможности проводить гарантийное и сервисное обслуживание с приложением соответствующих документов (договор, копия лицензии на обслуживание медицинской техники |  |  | 2.25 |  |  |  | 2.25 |  |  |  | 2.25
5. | Обеспеченность персоналом для осуществления обучения работе на оборудовании |  |  | 2.25 |  |  |  | 2.25 |  |  |  | 2.25
ИТОГО: |  |  |  | 35.25 |  |  |  | 33 |  |  |  | 30.5
Результаты балльной оценки заявок на участие в открытом конкурсе на поставку мобильного рентгенодиагностического аппарата со штативом С-дуга и системой цифровой флюроскопии
| Критерии оценки | Участник конкурса
|  | ООО «МедикалТЕСТ» |  | ООО ПКФ «ИзоМед» |  |  | ООО «Ивмедэкспо»
| Цена контракта, тыс. руб. | 3540 |  | 3600 |  |  | 3599
| Значение в баллах (max 60 баллов) | 60 |  | 59 |  |  | 59.02
| Функциональные и качественные характеристики работ, значение в баллах (max 40 баллов) | 33 |  | 35.25 |  |  | 30.5
| ИТОГО: | 93 |  | 94.25 |  |  | 89.52
| Порядковый номер | 2 |  | 1 |  |  | 3