ПРОТОКОЛ № 98.1

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

г. Иваново, пл. Революции, д. 6                                                                                        07.09.2007

- Наименование предмета конкурса:_

| Номер Предмет лота | Начальная цена, тыс. руб. | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| Поставка медицинского оборудования: |  |  |
| Лот № 1. Цистоуретроскоп операционный с волоконным световодом – 1 ед. | 350,00 | Управление здравоохранения администрации города |
| Лот № 2. Стационарная черно-белая ультразвуковая диагностическая система – 1 ед. | 400,00 |  |
| Лот № 3. Аппарат электрохирургический высокочастотный - 2 ед.. | 190,00 |  |

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в МУП «Редакция газеты «Рабочий край» № 143  от 07.08.2007  и размещено на официальном сайте www.ivgoradm.ru.

2. Состав конкурсной комиссии.

На заседании конкурсной комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд города Иванова присутствовали:

| Шабанова Е.В. | - | начальник управления муниципального заказа администрации города, заместитель председателя комиссии |
| --- | --- | --- |
| Абрамова Н.Б. | - | заместитель начальника управления, начальник отдела конкурсов и аукционов управления муниципального заказа администрации города |
| Кармазина Т.Н. | - | заместитель начальника финансово-казначейского управления администрации города |
| Абрамова З.Н. | - | главный специалист юридического отдела управления муниципального заказа администрации города |
| Кузнецов А.Н. | - | главный специалист отдела правовой экспертизы и контроля управления правового сопровождения и контроля администрации города |
| Воробьев А.В. | - | начальник управления здравоохранения администрации города Иванова |

| Приглашенные: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Башмаков С.В. | - | Главный врач МУЗ «Городская клиническая больница № 7» |

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проходила 07.09.2007 в 14 часов 00 минут по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 416

4. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов уполномоченным органом велась аудиозапись.

5. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали  представители участников  размещения заказа, которые зарегистрировались в журнале регистрации представителей участников размещения заказа  (Приложение №2 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе от 07.09.2007 № 98.1).

6. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе 07.09.2007 14 часов 00 минут было подано 5  заявок  (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе от 07.09.2007 № 98.1).

7. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 14 часов   00 минут заместитель председателя комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

8. Дополнительных заявок на участие в конкурсе и изменений заявок подано не было. Ни одна из заявок отозвана не была.

9. Заместителем председателя комиссии была объявлена информация, содержащаяся в заявках на участие в конкурсе.

- 10. Заявки на участие в конкурсе были представлены от следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Почтовый адрес | Условия исполнения муниципального контракта |  | Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией и представленные участником размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена контракта, тыс. руб. (срок гарантийного обслуживания, мес.) | Предложения о потребительских свойствах товара технических характеристиках товара |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ООО «Медфармсервис Плюс» | 420033, г. Казань, ул. Богатырева, 7А | Лот № 3 – 190,00 (36) | Приложение № 3 | 1. Опись документов (Форма № 1). 2. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Предложение о цене контракта и сроке гарантийного обслуживания (Форма № 4). 5. Предложение о потребительских свойствах поставляемых товаров (форма № 5). 6. Предложение о технических характеристиках товара (Форма № 6). 7. Копия сертификата соответствия. 8. Копия регистрационного удостоверения. 9. Копия санитарно-эпидемиологического заключения. 10. Копия сертификата по стандарту ИСО-9001. 11. Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц. 12. Платежное поручение. 13. Доверенность. 14. Прочие документы, представленные по усмотрению участником размещения заказа. |
| 2. | ООО «Ивмедэкспо» | 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д.21, оф.231 | Лот № 2 – 398,00 (система-24, датчики-12) | Приложение № 4 | 1. Опись документов (Форма № 1). 2. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Предложение о цене контракта и сроке гарантийного обслуживания (Форма № 4). 5. Предложение о потребительских свойствах поставляемых товаров (форма № 5). 6. Предложение о технических характеристиках товара (Форма № 6). 7. Копия сертификата соответствия. 8. Копия регистрационного удостоверения. 9. Копия санитарно-эпидемиологического заключения. 9. Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц. 10. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц. 11. Платежное поручение. 12. Прочие документы, представленные по усмотрению участником размещения заказа |
| 3. | ООО Компания «Медика» | 153022, Г. Иваново, ул. Некрасова, д.39а | Лот № 3 – 184,90 (36) | Приложение № 5 | 1. Опись документов (Форма № 1). 2. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Предложение о цене контракта и сроке гарантийного обслуживания (Форма № 4). 5. Предложение о потребительских свойствах поставляемых товаров (форма № 5). 6. Предложение о технических характеристиках товара (Форма № 6). 7. Копии сертификатов соответствия. 8. Копии регистрационных удостоверений. 9. Копия сертификата по стандарту ИСО-9001. 10. Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц. 11. Платежное поручение. 12. Доверенность. 13. Прочие документы, представленные по усмотрению участником размещения заказа |
| 4. | ООО «РосИнмедоборудование» | 153002, г. Иваново, ул. Громобоя, 13, оф. 201 | Лот №1 – 336,40 (12) Лот № 3 – 190,00 (36) | Приложение № 6 | 1. Опись документов (Форма № 1). 2. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Предложение о цене контракта и сроке гарантийного обслуживания (Форма № 4). 5. Предложение о потребительских свойствах поставляемых товаров (форма № 5). 6. Предложение о технических характеристиках товара (Форма № 6). 7. Копии сертификатов соответствия. 8. Копии регистрационных удостоверений. 9. Копии санитарно-эпидемиологических заключений. 10. Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц. 11. Платежное поручение. 12. Доверенность. 13. Прочие документы, представленные по усмотрению участником размещения заказа |
| 5. | ООО «Мира» | 153000, г. Иваново, ул. Степанова, д.5, оф.306 | Лот № 3 – 174,54 (36) | Приложение № 7 | 1. Опись документов (Форма № 1). 2. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Предложение о цене контракта и сроке гарантийного обслуживания (Форма № 4). 5. Предложение о потребительских свойствах поставляемых товаров (форма № 5). 6. Предложение о технических характеристиках товара (Форма № 6). 7. Копия сертификата соответствия. 8. Копия регистрационного удостоверения. 9. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц. 10. Платежное поручение. 11. Доверенность. 12. Прочие документы, представленные по усмотрению участником размещения заказа |

11. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и подведет итоги конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего открытого конкурса.

12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.ivgoradm.ru.

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

14. Подписи.

| Заместитель председателя комиссии: | Шабанова Е.В. |
| --- | --- |
| Члены комиссии: | Абрамова Н.Б. |
|  | Кармазина Т.Н. |
|  | Абрамова З.Н. |
|  | Кузнецов А.Н. |
|  | Воробьев А.В. |

Приложение № 1

к Протоколу вскрытия конвертов с

заявками на участие в конкурсе

от 07.09.2007 № 98.1

Журнал регистрации поступления заявок

| № п/п | Дата поступления | Время поступления | Регистрационный номер | Форма (бумажный носитель, электронный документ) | Ф.И.О, подавшего заявку на участие в конкурсе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16.09.2007 | 09:24 | № 1 | бумажный | Бикбаев Х.Х. |
| 2 | 07.09.2007 | 13:34 | № 2 | бумажный | Тростина М.В. |
| 3 | 07.09.2007 | 13:41 | № 3 | бумажный | Алферов А.В, |
| 4 | 07.09.2007 | 13:43 | № 4 | бумажный | Кашинцев Д.Е. |
| 5 | 07.09.2007 | 13:50 | № 5 | бумажный | Козлова И.В. |

Ответственное лицо:     Макаренко А.С.

Приложение № 2

к Протоколу вскрытия конвертов

с заявками на участие в конкурсе

от 07.09.2007 № 98.1

Журнал регистрации

представителей участников размещения заказа

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе присутствовали представители участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Ф.И.О. представителя участника размещения заказа | Должность представителя участника размещения заказа | Документ, подтверждающий полномочия представителя участника размещения заказа, дата выдачи, номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Мира» | Козлова И.В. | Директор |  |
| 2 | ООО «РосИнмедоборудование» | Кашинцев Д.Е. | Зам. директора | доверенность |
| 3 | ООО «Ивмедэкспо» | Тростина М.В. | Директор |  |
| 4 | ООО Компания «Медика» | Алферов А.В, | Директор |  |

Ответственное лицо: Макаренко А.С..

Приложение № 3

к Протоколу вскрытия конвертов

с заявками на участие в конкурсе

от 07.09.2007 № 98.1

Наименование участника размещения заказа: ООО «Медфармсервис Плюс»

Лот № 1

ПредложениЕ о потребительских свойствах товара

| № | Показатель | Значимость (баллы) | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о назначении, оптимальных условиях работы и других эксплуатационно-технических характеристиках предлагаемого оборудования | 9 | Прибор ЭХВЧ-300 предназначен для «открытых» и эндохирургических вмешательств в гинекологии, лапароскопии, артроскопии, проктологии, пластической хирургии. Прибор оснащен системой автоматического регулирования выходного напряжения тока высокой частоты в зависимости от сопротивления ткани со стабилизацией выходной мощности в широком диапазоне нагрузок, позволяющей осуществлять электротомию и электрокоагуляцию с максимальным эффектом и минимальным некрозом тканей. Наличие Би-полярного режима позволяет воздействовать на ткани строго локально, безопасно и с меньшими энергозатратами. |
| 2 | Сведения о правилах применения оборудования | 6 | Работать электрохирургическим аппаратом необходимо с соблюдением мер электробезопасности.Не применять инструменты с поврежденной защитной оболочкой. Контролировать качество проводимости и контакт в области прилегания пластины нейтрального электрода к коже пациента |

Предложение о ТЕХНИЧЕСКИх ХАРАКТЕРИСТИКАх ТОВАРА

|  | Характеристика |  | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Наименование, марка оборудования, производитель: Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-300-01 «Эндомедиум» |  |  |  |  |
|  |  | Технические требования: |  |  |
| 1.1 |  | Аппарат рассчитан на работу в сети переменного тока | (220+-22)В, 50Гц | (220+-22)В, 50Гц |
| 1.2 |  | Мощность, потребляемая аппаратом от питающей сети не более | 650 В*А | 650 В*А |
| 1.3 |  | Основная частота генерации, кГц | (440+-2,5%) | (440+-2,5%) |
| 1.4 |  | Коагулирующее действие высокочастотного тока обеспечивается 100% модуляцией выходного напряжения импульсами с параметрами: Режим (длительность импульсов, длительностью паузы в мкс) | Смесь (15000 мкс – резание, 15000 мкс – коагуляции) Моно-коагуляция, бикоагуляция (25, 40 мкс) | Смесь (15000 мкс – резание, 15000 мкс – коагуляции) Моно-коагуляция, бикоагуляция (25, 40 мкс) |
| 1.5 |  | Время работы (условно непрерывной) с максимальной мощностью на нагрузку 200 Ом Регламентированный перерыв За условно-непрерывную работу принимают работу аппарата на номинальной нагрузке при максимальных уровнях выходной мощности в режимах резания и коагуляции с цикличностью. | 1 час 30 мин Повторно-кратковременный режим работы: включение рабочего режима резание, коагуляция – 10с; пауза – 30 с. | 1 час 30 мин Повторно-кратковременный режим работы: включение рабочего режима резание, коагуляция – 10с; пауза – 30 с. |
| 1.6 |  | Аппарат выдерживает без повреждений короткое замыкание длительностью, не более | 5 сек. | 5 сек. |
| 1.7 |  | Аппарат выдерживает без повреждений режим холостого хода длительностью, не более | 20 сек. | 20 сек. |
| 1.8 |  | Автоматическое прекращение подачи ВЧ мощности на выход аппарата после непрерывной работы длительностью | 20 сек | 20 сек. |
| 1.9 |  | Номинальная выходная мощность аппарата при нагрузке 200 Ом | в режиме резания – (300+-40)Вт в режиме смесь – (180+-36)Вт в режиме монополярной коагуляции составляет (120+-24)Вт | в режиме резания – (300+-40)Вт в режиме смесь – (180+-36)Вт в режиме монополярной коагуляции составляет (120+-24)Вт |
| 1.10 |  | Номинальная выходная мощность аппарата на нагрузке 200 Ом в режиме биполярной коагуляции | (90+-18)Вт | (100+-20)Вт |
| 1.11 |  | Минимальная выходная мощность в режимах: резания, монополярной коагуляции, биполярной коагуляции. | Не более 10 Вт, Не более 5 Вт, Не более 3 Вт | Не более 10 Вт, Не более 5 Вт, Не более 3 Вт |
| 1.12 |  | Диапазон сопротивления нагрузке, Ом | От 50 до 2000 | От 50 до 2000 |
| 1.13 |  | Время установления рабочего режима после включения не превышает | 10 секунд | 5 секунд |
| 1.14 |  | По электробезопасности аппарат соответствует ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.2-92 - класс защиты - тип | I BF | I BF |
| 1.15 |  | Аппарат соответствует ГОСТ Р 50444-92: -по последствиям отказов -по воспринимаемым механическим воздействиям | Класс «В» 2 группа | Класс «В» 2 группа |
| 1.16 |  | Средняя наработка на отказ аппарата – не менее | 2000 ч. уловно-непрерывной работы | 2000 ч. уловно-непрерывной работы |
| 1.17 |  | Средний срок службы | 5 лет при эксплуатации 2 ч/день | 5 лет при эксплуатации 2 ч/день |
| 2 |  | Комплектность: | Кол-во: |  |
| 2.1 |  | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 | 1 |
| 2.2 |  | Паспорт на русском языке | 1 | 1 |
| 2.3 |  | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 | 1 |
| 2.4 |  | Шнур питания | 1 | 1 |
| 2.5 |  | Педаль | 1 | 1 |
| 2.6 |  | Кабель биполярный | 1 | 1 |
| 2.7 |  | Кабель монополярный | 1 | 1 |
| 2.8 |  | Пассивный электрод | 1 | 1 |
| 2.9 |  | Кабель пассивного электрода | 1 | 1 |
| 2.10 |  | Электрод-кольцо с вн. каналом | 2 | 2 |
| 2.11 |  | Электрод - L | 3 | 3 |
| 2.12 |  | Электрод «шар» | 3 | 3 |
| 2.13 |  | Электрод «лопатка» | 3 | 3 |

Приложение № 4

к Протоколу вскрытия конвертов

с заявками на участие в конкурсе

от 07.09.2007 № 98.1

Наименование участника размещения заказа: ООО «Ивмедэкспо»

Лот № 2

ПредложениЕ о потребительских свойствах товара

| № | Показатель | Значимость (Баллы) | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о назначении, оптимальных условиях работы и других эксплутационно-технических характеристиках предлагаемого оборудования | 9 | Характеристики изделия: - SSI-800 является электронным ультразвуковым прибором для линейного и выпуклого сканирования, имеющим встроенный цифровой сканирующий преобразователь новейшего образца ( DSC) и полный комплект многочастотных датчиков в диапазоне от 2 до 12 МГц - SSI-800 состоит из монитора размером 12 дюймов со сплошной разверткой для получения крупных ультразвуковых изображений и клавиатуры с подсветкой. - Прибор совместим с видеопринтером. Применение: - Благодоря широкому выбору датчиков SSI-800 может быть использован для исследований брюшной полости, акушерско-гинекологических исследований (в т.ч. для исследований влагалища), сердца, щитовидной железы и т.д. в больницах широкого профиля. Условия эксплуатации: - окружающая температура: 5 º …..40º - относительная влажность ≤80% - атмосферное давление: 700……16000гПА Условия хранения: - окружающая температура – 40 º …..55 º - относительная влажность ≤95% - атмосферное давление: 700…..1600гПА Окружающие условия: - источники сильной радиации электромагнитных волн, например, от телевизионных станций, могут явиться причиной помех в изображении. Требования к электропитанию: - напряжение питания: 110-220В - частота тока питания: 50Гц/60Гц - кажущееся полное сопротивление тока питания:0,50 или менее - заземление (Наиболее подробные сведения о назначении и эксплуатационно-технических характеристиках предлагаемого оборудования даны в инструкции пользователя на данное оборудование. Инструкция прилагается) |
| 2 | Сведения о правилах применения оборудования | 6 | Все сведения о правилах применения оборудования даны в инструкции пользователя в разделах 5-6 на данное оьорудование, а именно: - Подготовка перед включением системы прибора; - Действия оператора после установки оборудования; - Получение изображения; - Ввод символов и функция измерения; -Перемещение оборудования; -Содержание в исправности и техническое обслуживание прибора; - Содержание в исправности и техническое обслуживание датчиков; - Чистка и дезинфекция; -Техническое обслуживание -Значение предупреждающих знаков и т.д. (инструкция пользователя на данное оборудование прилагается) |

Предложение о ТЕХНИЧЕСКИх ХАРАКТЕРИСТИКАх ТОВАРА

| № | Характеристика | Требуемое значение |  | Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |  | 5 |
| Наименование, марка оборудования, производитель: Стационарная черно-белая ультразвуковая диагностическая система SSI-800 производство фирмы «SonoScape Company Limited», Китай |  |  |  |  |
|  | Область применения | - кардиология, - ангиология, - акушерство и гинекология, - травматология и ортопедия, - урология, - эндокринология, - педиатрия, - онкология. |  | - кардиология, - ангиология, - акушерство и гинекология, - травматология и ортопедия, - урология, - эндокринология, - педиатрия, - онкология. |
| 1 | Базовый блок: |  |  |  |
| 1.1 | Число аналоговых каналов транслирования сигнала | Не менее 48 |  | 48 |
| 1.2 | Динамический диапазон | Не менее 150 дБ |  | Не менее 150 дБ |
| 1.3 | Одновременное использование фокусных зон | Не менее 4 |  | Одновременное использование 4-х фокусных зон |
| 1.4 | Увеличение изображения в реальном времени | х0,8 - х2,0 (с возможностью вертикального перемещения зоны увеличения) |  | х0,8 - х2,0 (с возможностью вертикального перемещения зоны увеличения) |
| 1.5 | Представление информации: В, М, B/B, B/M режимы | Наличие |  | Наличие |
| 1.6 | Наличие послойного усиления сигнала | Не менее 8 зон |  | Не менее 8 зон |
| 1.7 | Одновременное подключение ультразвуковых датчиков без использования дополнительных адаптеров | Не менее 3 |  | 3 ультразвуковых датчика Без использования дополнительных адаптеров |
| 1.8 | Мультичастотное сканирование с выбором частот в интервале | 2 – 12 МГц |  | 2 – 12 МГц |
| 1.9 | Количество частот | Не менее 4-х |  | 4 |
| 1.10 | Максимальная глубина сканирования | Не менее 24 см |  | 24 см |
| 1.11 | Типы поддерживаемых датчиков: электронный конвексный абдоминальный, электронный микроконвексный, электронный микроконвексный внутриполостной, электронный линейный, электронный линейный внутриполостной | Наличие |  | Наличие |
| 1.12 | Возможность проведения биопсии | Наличие |  | Наличие |
| 1.13 | Частота кадров в В-режиме | Более 35 |  | Более 35 |
| 1.14 | Скорость развертки в М-режиме - 1, 2, 4, 8 сек/экран | Наличие |  | Наличие |
| 1.15 | Поворот / инверсия изображения | Наличие |  | Наличие |
| 1.16 | Пре- и постпроцессинговая обработка изображения: |  |  |  |
| 1.17 | Подчеркивание границ Корреляция кадров Кривая пост-обработки сигналов | Наличие, не менее 4 уровней Наличие, не менее 4 уровней Наличие, не менее 4 уровней |  | 4 уровня 4 уровня 4 уровня |
| 1.18 | кинопетля, В-режим | Не менее 64 кадров |  | 64 кадра |
| 1.19 | Ручное и автоматическое воспроизведение кинопетли B-режима | Наличие |  | Наличие |
| 1.20 | кинопетля, M-режим | не менее 128 секунд |  | 128 секунд |
| 1.21 | Возможность определения срока беременности с использованием пользовательских таблиц | Наличие |  | Наличие |
| 1.22 | Возможность анализа развития плода с использованием кривых роста плода | Наличие |  | Наличие |
| 1.23 | Наличие акушерско-гинекологического отчёта | Наличие |  | Наличие |
| 1.24 | Наличие кардиологического отчёта | Наличие |  | Наличие |
| 1.25 | Возможность удаления некорректных результатов измерения из отчетов | Наличие |  | Наличие |
| 1.26 | Сохранение изображений во встроенной памяти | Не менее 16 |  | 16 сохраненных изображений во встроенной памяти |
| 1.27 | Выход для видеосигнала с чересстрочной развёрткой; | Наличие |  | Наличие |
| 1.28 | Выход для видеосигнала со сплошной развёрткой; | Наличие |  | Наличие |
| 1.29 | Выход дистанционного управления видеопринтером; | Наличие |  | Наличие |
| 1.30 | Синхронизация с внешним компьютером через порт RS-232 | Наличие |  | Наличие |
| 1.31 | Ножной переключатель | Возможность |  | Возможность |
| 1.32 | Интерактивная подсветка клавиатуры | Наличие |  | Наличие |
| 1.33 | Пиктограммы: 25 типов для разных видов исследований, метка положения датчика | Наличие |  | Наличие |
| 1.34 | Измерения и расчеты | Базовые (расстояние, окружность, площадь, объем, ЧСС, время), акушерство (BPD, CRL, FL, AC, HC, GS, VOL, ANG), кардиология (MV, LV, AO, Наклон) |  | Базовые (расстояние, окружность, площадь, объем, ЧСС, время), акушерство (BPD, CRL, FL, AC, HC, GS, VOL, ANG), кардиология (MV, LV, AO, Наклон) |
| 1.35 | Поддержка проведения биопсии | Наличие |  | Наличие |
| 2 | Монитор: |  |  |  |
| 2.1 | Монитор с электронно-лучевой трубкой с диагональю | не менее 12” |  | 12” |
| 2.2 | Градаций серой шкалы | не менее 256 |  | 256 градаций серой шкалы |
| 3 | Датчики: |  |  |  |
| 3.1 | Все датчики – электронные, мультичастотные | Наличие |  | Наличие |
| 3.2 | Конвексный датчик Диапазон частот Радиус, не менее | 2-5 МГц 60мм |  | 2-5 МГц 60мм |
| 3.3 | Линейный датчик Диапазон частот Апертура, не менее | 5-10 МГц 50мм |  | 5-10 МГц 50мм |
| 4 | Прочее: |  |  |  |
|  | Руководство пользователя на русском языке | Наличие | Наличие |  |

Приложение № 5

к Протоколу вскрытия конвертов

с заявками на участие в конкурсе

от 07.09.2007 № 98.1

Наименование участника размещения заказа: ООО Компания «Медика»

Лот № 3

ПредложениЕ о потребительских свойствах товара

| № | Показатель | Значимость (баллы) | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о назначении, оптимальных условиях работы и других эксплуатационно-технических характеристиках предлагаемого оборудования | 9 | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-300-ЭлеПСпредназначен для резания, монополярной и биполярной коагуляции мягких тканей организма человека током высокой частоты в операционных отделениях медицинских учреждений. Рабочие условия эксплуатации аппарата: -температура окружающей среды от 10 до 35 С; -относительная влажность до 80 % при температуре 25С; -атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.); -напряжение питающей сети (220±22) В частотой (50±0,5) Гц. ## Технические данные аппарата: - -Мощность, потребляемая аппаратом от питающей сети, не превышает 500 ВА. - -Аппарат генерирует высокочастотное напряжение. Форма электрических колебаний на выходе близка к синусоидальной. - -Основная частота генерации (440 ±11) кГц. - -Номинальная выходная мощность аппарата на номинальной нагрузке 200 Ом в режиме резания составляет (300 ±50) Вт, в режиме монополярной коагуляции -(120 ±24) Вт, в режиме СМЕСЬ – (180 ± 36) Вт. - -Номинальная выходная мощность аппарата на номинальной нагрузке 100 Ом в режиме биполярной коагуляции составляет (90 ±18) Вт. - -При изменении напряжения питания на 10 % изменение выходной максимальной мощности не превышает 10 %. - -Минимальная выходная мощность в режиме резания не превышает 10 Вт, в режиме монополярной коагуляции - 7 Вт, в режиме биполярной коагуляции - 3 Вт. - -Габаритные размеры аппарата, мм, - 323х137х302. - -Масса аппарата без принадлежностей , кг, не более - 7, а в полном комплекте поставки - 11,2. - -Аппарат в течение 1 часа обеспечивает работу с максимальной выходной мощностью на номинальную нагрузку в повторно-кратковременном режиме : 10 с - включение высокочастотного напряжения, 30 с - пауза. - -Время подготовки к работе после включения не превышает 5 с., время выхода на режим не превышает 0,5 с. - -По электробезопасности аппарат соответствует требованиям ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.2-92 и выполнен по классу защиты I типу ВF. - -По последствиям отказа аппарат относится к классу В по РД 50-707-91. Средняя наработка на отказ составляет не менее 2000 ч. Средний срок службы не менее 5 лет. |
| 2 | Сведения о правилах применения оборудования | 6 | Аппарат устанавливается на горизонтальную поверхность вблизи операционного стола. Расположение аппарата должно быть выбрано таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к органам управления и удобное наблюдение за световыми и цифровыми индикаторами аппарата. Не рекомендуется устанавливать аппарат вплотную задней стенкой к стене операционного помещения, так как при этом затрудняется доступ к разъему педали и ухудшаются условия охлаждения аппарата. Для безопасной эксплуатации рекомендуется: - -включать аппарат только в предназначенные для этого сетевые розетки, снабженные третьим заземляющим проводом; - -надежно изолировать пациента от металлических частей операционного стола; - -все оборудование, используемое одновременно включать в близко расположенные сетевые розетки (или заземлять в одной точке). Запрещается использовать в качестве предохранителей самодельные плавкие вставки. Не допускается применение самодельных переходников и удлинителей сетевого кабеля. Запрещается эксплуатировать аппарат со снятыми верхней и (или) нижней крышками. Запрещается проведение проверок работоспособности и ремонтных работ с аппаратом, имеющим контакт с пациентом. Аппарат защищен от влияния разрядов дефибриллятора. При проведении дефибрилляции допускается не отсоединять от пациента нейтральный электрод, при этом активный электрод или биполярный электрод не должен иметь контакта с телом пациента. Категорически запрещается применять аппарат при операциях на сердце. Нельзя применять аппарат при оперировании пациента с имплантированными стимуляторами и датчиками. В случае крайней необходимости проведения электрохирургического воздействия на пациента с имплантированными стимуляторами или датчиками необходимо использовать исключительно режим биполярной коагуляции. Аппарат защищен от непродолжительного короткого замыкания электродов. - С целью повышения безопасности при эксплуатации в данном аппарате введен датчик низкочастотной утечки в цепи электрода пациента. При превышении безопасного уровня аппарат сообщает об опасности звуковым сигналом и зажиганием индикатора "АВАРИЯ". - Гарантия на оборудование 36 месяцев |

Предложение о ТЕХНИЧЕСКИх ХАРАКТЕРИСТИКАх ТОВАРА

|  | Характеристика |  | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Наименование, марка оборудования, производитель: Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-300-«ЭлеПС» (производительООО «НПФ «ЭлеПС») |  |  |  |  |
|  |  | Технические требования: |  |  |
| 1.1 |  | Аппарат рассчитан на работу в сети переменного тока | (220+-22)В, 50Гц | (220+-22)В, 50Гц |
| 1.2 |  | Мощность, потребляемая аппаратом от питающей сети не более | 650 В*А | 500 ВА |
| 1.3 |  | Основная частота генерации, кГц | (440+-2,5%) | (440+-2,5%) |
| 1.4 |  | Коагулирующее действие высокочастотного тока обеспечивается 100% модуляцией выходного напряжения импульсами с параметрами: Режим (длительность импульсов, длительностью паузы в мкс) | Смесь (15000 мкс – резание, 15000 мкс – коагуляции) Моно-коагуляция, бикоагуляция (25, 40 мкс) | Смесь (15000 мкс – резание, 15000 мкс – коагуляции) Моно-коагуляция, бикоагуляция (25, 40 мкс) |
| 1.5 |  | Время работы (условно непрерывной) с максимальной мощностью на нагрузку 200 Ом Регламентированный перерыв За условно-непрерывную работу принимают работу аппарата на номинальной нагрузке при максимальных уровнях выходной мощности в режимах резания и коагуляции с цикличностью. | 1 час 30 мин Повторно-кратковременный режим работы: включение рабочего режима резание, коагуляция – 10с; пауза – 30 с. | 1 час 30 мин Повторно-кратковременный режим работы: включение рабочего режима резание, коагуляция – 10с; пауза – 30 с. |
| 1.6 |  | Аппарат выдерживает без повреждений короткое замыкание длительностью, не более | 5 сек. | 5 сек. |
| 1.7 |  | Аппарат выдерживает без повреждений режим холостого хода длительностью, не более | 20 сек. | 20 сек. |
| 1.8 |  | Автоматическое прекращение подачи ВЧ мощности на выход аппарата после непрерывной работы длительностью | 20 сек | 20 сек. |
| 1.9 |  | Номинальная выходная мощность аппарата при нагрузке 200 Ом | в режиме резания – (300+-40)Вт в режиме смесь – (180+-36)Вт в режиме монополярной коагуляции составляет (120+-24)Вт | в режиме резания – (300+-50)Вт в режиме смесь – (180+-36)Вт в режиме монополярной коагуляции составляет (120+-24)Вт |
| 1.10 |  | Номинальная выходная мощность аппарата на нагрузке 200 Ом в режиме биполярной коагуляции | (90+-18)Вт | (90+-18)Вт |
| 1.11 |  | Минимальная выходная мощность в режимах: резания, монополярной коагуляции, биполярной коагуляции. | Не более 10 Вт, Не более 5 Вт, Не более 3 Вт | Не более 10 Вт, Не более 7 Вт, Не более 3 Вт |
| 1.12 |  | Диапазон сопротивления нагрузке, Ом | От 50 до 2000 | От 50 до 2000 |
| 1.13 |  | Время установления рабочего режима после включения не превышает | 10 секунд | 5 секунд |
| 1.14 |  | По электробезопасности аппарат соответствует ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.2-92 - класс защиты - тип | I BF | I BF |
| 1.15 |  | Аппарат соответствует ГОСТ Р 50444-92: -по последствиям отказов -по воспринимаемым механическим воздействиям | Класс «В» 2 группа | Класс «В» 2 группа |
| 1.16 |  | Средняя наработка на отказ аппарата – не менее | 2000 ч. уловно-непрерывной работы | 2000 ч. уловно-непрерывной работы |
| 1.17 |  | Средний срок службы | 5 лет при эксплуатации 2 ч/день | 5 лет при эксплуатации 2 ч/день |
| 2 |  | Комплектность: | Кол-во: |  |
| 2.1 |  | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 | 1 |
| 2.2 |  | Паспорт на русском языке | 1 | 1 |
| 2.3 |  | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 | 1 |
| 2.4 |  | Шнур питания | 1 | 1 |
| 2.5 |  | Педаль | 1 | 1 |
| 2.6 |  | Кабель биполярный | 1 | 1 |
| 2.7 |  | Кабель монополярный | 1 | 1 |
| 2.8 |  | Пассивный электрод | 1 | 1 |
| 2.9 |  | Кабель пассивного электрода | 1 | 1 |
| 2.10 |  | Электрод-кольцо с вн. каналом | 2 | 2 |
| 2.11 |  | Электрод - L | 3 | 3 |
| 2.12 |  | Электрод «шар» | 3 | 3 |
| 2.13 |  | Электрод «лопатка» | 3 | 3 |

Приложение № 6

к Протоколу вскрытия конвертов

с заявками на участие в конкурсе

от 07.09.2007 № 98.1

Наименование участника размещения заказа: ООО «РосИнмедоборудование»

Лот № 1

Предложение о потребительских свойствах товара

| № | Показатель | Значимость (баллы) | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о назначении, оптимальных условиях работы и других эксплуатационно-технических характеристиках предлагаемого оборудования | 9 | Цистоуретроскоп операционный с волоконным световодом Цу-ВС-1-«А.-Л.» предназначен для проведения осмотра уретры, осмотра и промывания мочевого пузыря, катетеризации мочеточников, проведения хирургических манипуляций (взятия биопсии, коагуляции, извлечения инородных тел) под контролем зрения. Цистоуретроскоп применяется в эндоскопических кабинетах поликлиник, специализированных отделениях больниц и клиник. Цистоуретроскоп предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата при температуре окружающего воздуха от 10 до 35оС, отн. Влажности до 80% при температуре 25оС и при атм. давлении от 87 до 107кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.) |
| 2 | Сведения о правилах применения оборудования | 6 | Цистоуретроскоп применяется в эндоскопических кабинетах поликлиник, специализированных отделениях больниц и клиник. Цистоуретроскоп предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата при температуре окружающего воздуха от 10 до 35оС, отн. Влажности до 80% при температуре 25оС и при атм. давлении от 87 до 107кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.) |

Предложение о технических характеристиках товара

| № п/п | Характеристика, требуемое значение | Кол-во |  | Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Наименование, марка оборудования, производитель: Цу-ВС-1-«А.-Л.», ООО «НТК Азимут плюс», г. Санкт-Петербург |  |  |  |  |
| 1.1 | Назначение: проведение осмотра уретры и мочевого пузыря, катетеризации мочеточников, проведение хирургических манипуляций (взятие биопсии, коагуляции, извлечения инородных тел) под контролем зрения. Конструкция приборов должна позволять проводить жесткую эндоскопию и манипуляции, используя видеотехнику отечественных и импортных производителей. Оборудование должно иметь возможность подключения дополнительных устройств фирмы «K.Storz». |  |  | Назначение: проведение осмотра уретры и мочевого пузыря, катетеризации мочеточников, проведение хирургических манипуляций (взятие биопсии, коагуляции, извлечения инородных тел) под контролем зрения. Конструкция приборов должна позволять проводить жесткую эндоскопию и манипуляции, используя видеотехнику отечественных и импортных производителей. Оборудование должно иметь возможность подключения дополнительных устройств фирмы «K.Storz». |
| 1.2 | Оптика 4 мм 30° полностью погружаемая при стерилизации и стабильная при автоклавировании, свободна от искажений, с высоким уровнем светопропускания, контраста изображения, равномерности распределения света и цветопередачи с расширенным полем зрения позволяющая работать как визуально, так и с эндовидеосистемой. Должна иметь возможность подключать световодные кабели отечественного производства и фирмы K. Storz |  | 1 шт. | Оптика 4 мм 30° полностью погружаемая при стерилизации и стабильная при автоклавировании, свободна от искажений, с высоким уровнем светопропускания, контраста изображения, равномерности распределения света и цветопередачи с расширенным полем зрения позволяющая работать как визуально, так и с эндовидеосистемой. Должна иметь возможность подключать световодные кабели отечественного производства и фирмы K. Storz |
| 1.3 | Оптика 4 мм 70° полностью погружаемая при стерилизации и стабильная при автоклавировании, свободна от искажений, с высоким уровнем светопропускания, контраста изображения, равномерности распределения света и цветопередачи с расширенным полем зрения позволяющая работать как визуально, так и с эндовидеосистемой. Должна иметь возможность подключать световодные кабели отечественного производства и фирмы K. Storz |  | 1 шт. | Оптика 4 мм 70° полностью погружаемая при стерилизации и стабильная при автоклавировании, свободна от искажений, с высоким уровнем светопропускания, контраста изображения, равномерности распределения света и цветопередачи с расширенным полем зрения позволяющая работать как визуально, так и с эндовидеосистемой. Должна иметь возможность подключать световодные кабели отечественного производства и фирмы K. Storz |
| 1.4 | Ствол с обтуратором 19 Шр |  | 1 шт. | Ствол с обтуратором 19 Шр |
| 1.5 | Ствол с обтуратором 21 Шр |  | 1 шт. | Ствол с обтуратором 21 Шр |
| 1.6 | Визуальный обтуратор к стволу 21 Шр |  | 1 шт. | Визуальный обтуратор к стволу 21 Шр |
| 1.7 | Переходник операционный одноканальный |  | 1 шт. | Переходник операционный одноканальный |
| 1.8 | Механизм подъемника Альбарана |  | 1 шт. | Механизм подъемника Альбарана |
| 1.9 | Щипцы биопсийные круглые жесткие c 2 подвижными браншами |  | 1 шт. | Щипцы биопсийные круглые жесткие c 2 подвижными браншами |
| 1.10 | Щипцы для извлечения инородных тел жесткие |  | 1 шт. | Щипцы для извлечения инородных тел жесткие |
| 1.11 | Щипцы биопсийные гибкие 7 Шр |  | 1 шт. | Щипцы биопсийные гибкие 7 Шр |
| 1.12 | Щипцы биопсийные гибкие 9 Шр |  | 1 шт. | Щипцы биопсийные гибкие 9 Шр |
| 1.13 | Щипцы для извлечения инородных тел гибкие 7 Шр |  | 1 шт. | Щипцы для извлечения инородных тел гибкие 7 Шр |
| 1.14 | Шприц « RECORD» 100 Мл (или эквивалент) |  | 1 шт. | Шприц « RECORD» 100 Мл (или эквивалент) |
| 1.15 | Втулка « Шторц» |  | 2 шт. | Втулка « Шторц» |
| 1.16 | Переходник к шприцу для гибкого соединения |  | 1 шт. | Переходник к шприцу для гибкого соединения |
| 1.17 | Переходник к шприцу для жесткого соединения |  | 1 шт. | Переходник к шприцу для жесткого соединения |
| 1.18 | Насадка на кран |  | 3 шт. | Насадка на кран |
| 1.19 | Колпачек |  | 10 шт. | Колпачек |
| 1.20 | Видеокамера цифровая работающая с любыми типами жестких и гибких цистоуретроскопов по стандарту супервидео. Параметры питания 50 Гц, ~ 220 В, разрешение не менее 470 TVL, чувствительность видеокамеры не менее 3 Lux; Датчик изображения CCD 1/3''795х596 эл. Камерная головка d =31х70 мм |  | 1 шт. | Видеокамера цифровая работающая с любыми типами жестких и гибких цистоуретроскопов по стандарту супервидео. Параметры питания 50 Гц, ~ 220 В, разрешение не менее 470 TVL, чувствительность видеокамеры не менее 3 Lux; Датчик изображения CCD 1/3''795х596 эл. Камерная головка d =31х70 мм |
| 1.21 | Осветитель мощность источника света не менее 150 Вт, напряжение питания ~ 220 В, ресурс работы лампы не менее 750 часов. Должен иметь механизм регулировки яркости и освещенности |  | 1 шт. | Осветитель мощность источника света не менее 150 Вт, напряжение питания ~ 220 В, ресурс работы лампы не менее 750 часов. Должен иметь механизм регулировки яркости и освещенности |
| 1.22 | Монитор хирургический, адаптированный к требованиям нахождения в операционных, 21˝. Стандарт видеосигнала PAL, NTSC, SECAM. Разрешение 500 ТВЛ Параметры питания 220 В, 50 Гц |  | 1 шт. | Монитор хирургический, адаптированный к требованиям нахождения в операционных, 21˝. Стандарт видеосигнала PAL, NTSC, SECAM. Разрешение 500 ТВЛ Параметры питания 220 В, 50 Гц |
| 1.23 | Жгут осветительный адаптированный с поставляемым осветителем d = 5 мм L= 1800 мм |  | 1 шт. | Жгут осветительный адаптированный с поставляемым осветителем d = 5 мм L= 1800 мм |
| 1.24 | Коннектор на осветительные жгуты для соединения с осветителем K. Storz |  | 1 шт. | Коннектор на осветительные жгуты для соединения с осветителем K. Storz |
| 1.25 | Коннектор на осветительные жгуты для соединения с эндоскопом K. Storz |  | 1 шт. | Коннектор на осветительные жгуты для соединения с эндоскопом K. Storz |
| 1.26 | Адаптер для эндоскопической видеокамеры и оптики K. Storz с вращающимся захватом |  | 1 шт. | Адаптер для эндоскопической видеокамеры и оптики K. Storz с вращающимся захватом |
| 1.27 | Стойка медицинская приборная, подвижная: 6 полок, электроблок с сетевым фильтром, автомат сети, канал для защиты кабеля, кронштейн для крепления телевизионной камеры, ящик для принадлежностей с замком |  | 1 шт. | Стойка медицинская приборная, подвижная: 6 полок, электроблок с сетевым фильтром, автомат сети, канал для защиты кабеля, кронштейн для крепления телевизионной камеры, ящик для принадлежностей с замком |
| 1.28 | Инструкция на русском языке |  | наличие | Инструкция на русском языке |

Лот № 3

Предложение о потребительских свойствах товара

| № | Показатель | Значимость (баллы) | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о назначении, оптимальных условиях работы и других эксплуатационно-технических характеристиках предлагаемого оборудования | 9 | Аппарат предназначен для резания, монополярной и биполярной коагуляции биологических тканей электрическим током высокой частоты. Оптимальные условия работы: в операционных отделениях медицинских учреждений при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 оС, относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 25 оС и атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). |
| 2 | Сведения о правилах применения оборудования | 6 | Аппарат предназначен для эксплуатации в операционных отделениях медицинских учреждений при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 оС, относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 25 оС и атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). |

Предложение о технических характеристиках товара

|  | Характеристика |  | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Наименование, марка оборудования, производитель: ЭХВЧ-300-03. Производитель: ООО «Фотек», г. Екатеринбург |  |  |  |  |
|  |  | Технические требования: |  |  |
| 1.1 |  | Аппарат рассчитан на работу в сети переменного тока | (220+-22)В, 50Гц | (220+-22)В, 50Гц |
| 1.2 |  | Мощность, потребляемая аппаратом от питающей сети не более | 650 В*А | 650 В*А |
| 1.3 |  | Основная частота генерации, кГц | (440+-2,5%) | (440+-2,5%) |
| 1.4 |  | Коагулирующее действие высокочастотного тока обеспечивается 100% модуляцией выходного напряжения импульсами с параметрами: Режим (длительность импульсов, длительностью паузы в мкс) | Смесь (15000 мкс – резание, 15000 мкс – коагуляции) Моно-коагуляция, бикоагуляция (25, 40 мкс) | Смесь (15000 мкс – резание, 15000 мкс – коагуляции) Моно-коагуляция, бикоагуляция (25, 40 мкс) |
| 1.5 |  | Время работы (условно непрерывной) с максимальной мощностью на нагрузку 200 Ом Регламентированный перерыв За условно-непрерывную работу принимают работу аппарата на номинальной нагрузке при максимальных уровнях выходной мощности в режимах резания и коагуляции с цикличностью. | 1 час 30 мин Повторно-кратковременный режим работы: включение рабочего режима резание, коагуляция – 10с; пауза – 30 с. | 1 час 30 мин Повторно-кратковременный режим работы: включение рабочего режима резание, коагуляция – 10с; пауза – 30 с. |
| 1.6 |  | Аппарат выдерживает без повреждений короткое замыкание длительностью, не более | 5 сек. | 5 сек. |
| 1.7 |  | Аппарат выдерживает без повреждений режим холостого хода длительностью, не более | 20 сек. | 20 сек. |
| 1.8 |  | Автоматическое прекращение подачи ВЧ мощности на выход аппарата после непрерывной работы длительностью | 20 сек | 20 сек |
| 1.9 |  | Номинальная выходная мощность аппарата при нагрузке 200 Ом | в режиме резания – (300+-40)Вт в режиме смесь – (180+-36)Вт в режиме монополярной коагуляции составляет (120+-24)Вт | в режиме резания – (300+-40)Вт в режиме смесь – (180+-36)Вт в режиме монополярной коагуляции составляет (120+-24)Вт |
| 1.10 |  | Номинальная выходная мощность аппарата на нагрузке 200 Ом в режиме биполярной коагуляции | (90+-18)Вт | (90+-18)Вт |
| 1.11 |  | Минимальная выходная мощность в режимах: резания, монополярной коагуляции, биполярной коагуляции. | Не более 10 Вт, Не более 5 Вт, Не более 3 Вт | Не более 10 Вт, Не более 5 Вт, Не более 3 Вт |
| 1.12 |  | Диапазон сопротивления нагрузке, Ом | От 50 до 2000 | От 50 до 2000 |
| 1.13 |  | Время установления рабочего режима после включения не превышает | 10 секунд | 10 секунд |
| 1.14 |  | По электробезопасности аппарат соответствует ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.2-92 - класс защиты - тип | I BF | I BF |
| 1.15 |  | Аппарат соответствует ГОСТ Р 50444-92: -по последствиям отказов -по воспринимаемым механическим воздействиям | Класс «В» 2 группа | Класс «В» 2 группа |
| 1.16 |  | Средняя наработка на отказ аппарата – не менее | 2000 ч. уловно-непрерывной работы | 2000 ч. уловно-непрерывной работы |
| 1.17 |  | Средний срок службы | 5 лет при эксплуатации 2 ч/день | 5 лет при эксплуатации 2 ч/день |
| 2 |  | Комплектность: | Кол-во: | Кол-во: |
| 2.1 |  | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 | 1 |
| 2.2 |  | Паспорт на русском языке | 1 | 1 |
| 2.3 |  | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 | 1 |
| 2.4 |  | Шнур питания | 1 | 1 |
| 2.5 |  | Педаль | 1 | 1 |
| 2.6 |  | Кабель биполярный | 1 | 1 |
| 2.7 |  | Кабель монополярный | 1 | 1 |
| 2.8 |  | Пассивный электрод | 1 | 1 |
| 2.9 |  | Кабель пассивного электрода | 1 | 1 |
| 2.10 |  | Электрод-кольцо с вн. каналом | 2 | 2 |
| 2.11 |  | Электрод - L | 3 | 3 |
| 2.12 |  | Электрод «шар» | 3 | 3 |
| 2.13 |  | Электрод «лопатка» | 3 | 3 |

Приложение № 7

к Протоколу вскрытия конвертов

с заявками на участие в конкурсе

от 07.09.2007 № 98.1

Наименование участника размещения заказа: ООО «Мира»

Лот № 3

ПредложениЕ о потребительских свойствах товара

| № | Показатель | Значимость (баллы) | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о назначении, оптимальных условиях работы и других эксплуатационно-технических характеристиках предлагаемого оборудования | 9 | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-300-03 «ФОТЕК Е300» Предназначен для резания, монополярной и биполярной коагуляции мягких тканей организма при проведении током высокой частоты при проведении хирургических операций в условиях операционных помещений медицинских 1. При осуществлении гемостаза через хирургический инструмент (зажим, пинцет) педаль нажимают только после контакта активного электрода с инструментом. Не допускайте образования дуги. учреждений |
| 2 | Сведения о правилах применения оборудования | 6 | 2. Запрещается держать нажатой педаль (педали) после окончания воздействия ВЧ-током. 3. Если к аппарату подключены оба электрододержателя (для монополярных и биполярных электродов) - подавать ВЧ-напряжение только та тот электрододержатель, который в данный момент находится в руке хирурга. |

Предложение о ТЕХНИЧЕСКИх ХАРАКТЕРИСТИКАх ТОВАРА

|  | Характеристика |  | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Наименование, марка оборудования, производитель: ЭХВЧ-300-03 «Фотек Е300», Россия |  |  |  |  |
|  |  | Технические требования: |  |  |
| 1.1 |  | Аппарат рассчитан на работу в сети переменного тока | (220+-22)В, 50Гц | (220+-22)В, 50Гц |
| 1.2 |  | Мощность, потребляемая аппаратом от питающей сети не более | 650 В*А | 650 В*А |
| 1.3 |  | Основная частота генерации, кГц | (440+-2,5%) | (440+-2,5%) |
| 1.4 |  | Коагулирующее действие высокочастотного тока обеспечивается 100% модуляцией выходного напряжения импульсами с параметрами: Режим (длительность импульсов, длительностью паузы в мкс) | Смесь (15000 мкс – резание, 15000 мкс – коагуляции) Моно-коагуляция, бикоагуляция (25, 40 мкс) | Смесь (15000 мкс – резание, 15000 мкс – коагуляции) Моно-коагуляция, бикоагуляция (25, 40 мкс) |
| 1.5 |  | Время работы (условно непрерывной) с максимальной мощностью на нагрузку 200 Ом Регламентированный перерыв За условно-непрерывную работу принимают работу аппарата на номинальной нагрузке при максимальных уровнях выходной мощности в режимах резания и коагуляции с цикличностью. | 1 час 30 мин Повторно-кратковременный режим работы: включение рабочего режима резание, коагуляция – 10с; пауза – 30 с. | 1 час 30 мин Повторно-кратковременный режим работы: включение рабочего режима резание, коагуляция – 10с; пауза – 30 с. |
| 1.6 |  | Аппарат выдерживает без повреждений короткое замыкание длительностью, не более | 5 сек. | 5 сек. |
| 1.7 |  | Аппарат выдерживает без повреждений режим холостого хода длительностью, не более | 20 сек. | 20 сек. |
| 1.8 |  | Автоматическое прекращение подачи ВЧ мощности на выход аппарата после непрерывной работы длительностью | 20 сек | 20 сек. |
| 1.9 |  | Номинальная выходная мощность аппарата при нагрузке 200 Ом | в режиме резания – (300+-40)Вт в режиме смесь – (180+-36)Вт в режиме монополярной коагуляции составляет (120+-24)Вт | в режиме резания – (300+-40)Вт в режиме смесь – (180+-36)Вт в режиме монополярной коагуляции составляет (120+-24)Вт |
| 1.10 |  | Номинальная выходная мощность аппарата на нагрузке 200 Ом в режиме биполярной коагуляции | (90+-18)Вт | (90+-18)Вт |
| 1.11 |  | Минимальная выходная мощность в режимах: резания, монополярной коагуляции, биполярной коагуляции. | Не более 10 Вт, Не более 5 Вт, Не более 3 Вт | Не более 10 Вт, Не более 5 Вт, Не более 3 Вт |
| 1.12 |  | Диапазон сопротивления нагрузке, Ом | От 50 до 2000 | От 50 до 2000 |
| 1.13 |  | Время установления рабочего режима после включения не превышает | 10 секунд | 10 секунд |
| 1.14 |  | По электробезопасности аппарат соответствует ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.2-92 - класс защиты - тип | I BF | I BF |
| 1.15 |  | Аппарат соответствует ГОСТ Р 50444-92: -по последствиям отказов -по воспринимаемым механическим воздействиям | Класс «В» 2 группа | Класс «В» 2 группа |
| 1.16 |  | Средняя наработка на отказ аппарата – не менее | 2000 ч. уловно-непрерывной работы | 2000 ч. уловно-непрерывной работы |
| 1.17 |  | Средний срок службы | 5 лет при эксплуатации 2 ч/день | 5 лет при эксплуатации 2 ч/день |
| 2 |  | Комплектность: | Кол-во: |  |
| 2.1 |  | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 | 1 |
| 2.2 |  | Паспорт на русском языке | 1 | 1 |
| 2.3 |  | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 | 1 |
| 2.4 |  | Шнур питания | 1 | 1 |
| 2.5 |  | Педаль | 1 | 1 |
| 2.6 |  | Кабель биполярный | 1 | 1 |
| 2.7 |  | Кабель монополярный | 1 | 1 |
| 2.8 |  | Пассивный электрод | 1 | 1 |
| 2.9 |  | Кабель пассивного электрода | 1 | 1 |
| 2.10 |  | Электрод-кольцо с вн. каналом | 2 | 2 |
| 2.11 |  | Электрод - L | 3 | 3 |
| 2.12 |  | Электрод «шар» | 3 | 3 |
| 2.13 |  | Электрод «лопатка» | 3 | 3 |