Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата: «25» июля 2006 г.

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница № 7» |
| --- | --- |
| Адрес | 153032, г. Иваново, ул. Воронина, 11 |
| Адрес электронной почты | hospital7@ivnet.ru |
| Источник финансирования заказа | Муниципальный бюджет |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Технические характеристики | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат искусственной вентиляции легких с наркозным блоком | См. приложение | 1 шт. |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Г. Иваново, ул. Воронина, 11 |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ, оказания услуг | Не более 30 дней с момента предоплаты |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену работ, услуг, расходах | Входит доставка и запуск в работу |
| Максимальная цена контракта | 241 000 руб. |
| Место подачи котировочных заявок | Г. Иваново, ул. Воронина, 11 Факс 23-46-05 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 31 июля 2006 г. 16-00 |
| Срок и условия оплаты выполнения работ, оказания услуг | Предоплата 30% стоимости контракта в течение 30 дней с даты выставления счета |
| Срок подписания победителем контракта | В течении 20 дней со дня подписания протокола и оценки котировочных заявок |

Приложение

Техническое задание

Аппарат искусственной вентиляции легких с наркозным блоком

Техническая характеристика аппарата.

Аппарат предназначен для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) во время наркоза и может быть использован при реанимации для взрослых и детей старше шести лет.

Аппарат, содержащий наркозный блок, обеспечивает ИВЛ легких и наркоз по полуоткрытому и полузакрытому дыхательному контуру.

Аппарат предназначен для эксплуатации в стационарных условиях при температуре окружающего воздуха от 10 оС  до 35 оС, относительной влажности воздуха до  80%  при температуре 25 оС и атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст.).

| Характеристика | показатели |
| --- | --- |
| Время установления рабочего режима (от момента включения аппарата до первого переключения аппарата на вдох) | не более 30 сек. |
| Диапазон регулирования минутной вентиляции | от 2 до 25 л/мин. |
| Диапазон регулирования дыхательного объема | от 0,2 до 1,2 л. |
| Диапазон регулирования концентрации кислорода в дыхательной смеси | от 20 до 100% |
| Отношение продолжительности времени вдоха и выдоха | 1:2 |
| Давление ,ограничиваемое, предохранительным клапаном давления (возможна также полная блокировка клапана) | 3 кПа (300 мм.вод.ст.) |
| Потеря давления в дыхательном контуре аппарата - на постоянном потоке 25 л/мин. - на постоянном потоке 60 л/мин. | не более 0,15 кПа не более 0,6 кПа |
| Максимальное давление конца выдоха при ПДКВ | от 2 до 3 кПа |
| Разборная линия выдоха, допускающая дезинфекцию и стерилизацию | да |
| ИВЛ мешком или мехом вручную | да |
| Самостоятельное дыхание пациента через аппарат | да |
| Обеспечение сигнализации: |  |
| 1. О несанкционированном прекращении э/питания | да |
| 2. Об отсутствии или снижении давления пневмопитания аппарата кислородом | да |
| - О снижении максимального давления вдоха ниже 0,5 кПа (разгермитизации дыхательного контура аппарата) | да |
| 4. О длительности вдоха более 6 сек. | да |
| 5. О неисправности аппарата | да |
| Питание аппарата | 220 В  22В 50 Гц |
| Потребляемый ток при номинальном напряжении сети | не более 2А |
| Габаритные размеры (не более) | 750х730х1245 |
| Масса аппарата (не более) |  |
| с наркозным блоком | 120 кг. |
| Средняя наработка на отказ (безотказность) | не менее 2000 ч. |
| Средний срок службы до списания (долговечность) | не менее 4 лет |
| Электробезопасность | класс I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |

Наркозный блок

| Характеристика | Показатели |
| --- | --- |
| Интервал изменения концентрации испаряющихся наркотизирующих веществ (анестетиков), % об. | эфира 0-19; фторотана 0-5. |
| Дозирование анестетиков | обеспечивается универсальным испарителем наркотиков "Анестезист-1" (мод. 127). |
| Дозирование кислорода и закиси азота | обеспечивается ротаметрами с интервалом расходов кислорода от 0,2 до 2 л/мин. |
| Экстренная (недозированная) подача кислорода | не менее 45 л/мин |
| Адсорбер | емкостью 1 л с известковым поглотителем ХМ-И очищает выдыхаемый пациентом поток газа 8 л/мин в течение 6 ч. |
| Испаритель анестетиков | подключен вне дыхательного контура |
| Сопротивление аппарата дыханию при постоянном потоке 25 л/мин | не превышает 0,1 кПа (10 мм вод. ст.). |
| Предохранительный клапан аппарата ограничивает давление в дыхательном контуре в пределах | от 0,1 до 6 кПа (от 10 до 600 мм вод. ст.). |