- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата: 15 мая 2008г.

Регистрационный № 266

| Заказчик | МУЗ Родильный дом №1 |
| --- | --- |
| Адрес | 153003 г.Иваново ул.Ленинградская д.3/16 |
| Адрес электронной почты | - 1roddom @ rambler. ru |
| Контактное лицо | Лобанова Ольга Викторовна |
| Номер контактного телефона | 41-60-66 |
| Место подачи котировочных заявок | Г. Иваново, пл. Революции, д. 6 каб. 518 Песня Юлия Леонидовна |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 22.05.2008год до 15.30часов |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монитор прикроватный для новорожденных | Качественные характеристики товаров, работ, услуг | Товар должен быть новым и соответствовать всем требованиям, предъявляемым к данному виду товара. Товар должен быть соответствующим образом сертифицирован и допущен к эксплуатации на территории Российской Федерации (Регистрационное удостоверение Минздрава, Сертификат соответствия, Санитарно-эпидемиологическое заключение, технический паспорт) | шт | 1 |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | В соответствии с техническим заданием |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Согласно законодательству РФ и паспорту завода-изготовителя |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | -Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, быть исправным. -Соответствие техническим характеристикам. -Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке -Поставляемый товар должен быть соответствующим образом упакован и промаркирован. -Поставка Товара осуществляется силами Поставщика со всей необходимой документацией. -Срок гарантии 24 месяца. |  |  |

| Источник финансирования заказа | Внебюджетные средства (родовые сертификаты) |
| --- | --- |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 200 тыс. руб. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Стоимость товара, НДС, расходы на доставку до грузополучателя, налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 153003, г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 3/16 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Оплата в течение 30 банковских дней после поставки Товара на основании акта приема-передачи товара, товарно-транспортной накладной и счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |
| Срок подписания победителем контракта | Не ранее 29.05.2008 и не позднее 10.06.2008. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Прикроватный монитор для новорожденных

| № п/п | Параметры | Требования тех.задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регистрационное удостоверение | наличие |
| 2 | Сертификат соответствия | наличие |
| 3 | Подробное техническое описание на русском языке | наличие |
| 4 | Измеряемые параметры | SpO2, ЭКГ, ЧСС, ЧД, НИАД, Температура |
| 5 | Режимы работы | Взрослый/Педиатрический/ Неонатальный |
| 6 | Объединение в сеть | Возможность |
| 7 | Тревоги по всем измеряемым параметрам | Наличие |
| Измеряемые параметры: |  |  |
| 8 | ЭКГ |  |
| 8.1 | Количество отведений | 7 (отведения I, II, III, aVR, aVL, aVF, V) |
| 8.2 | Количество уровней чувствительности | 3 |
| 8.3 | Возможность выбора частотного диапазона фильтров | Да |
| 8.4 | Определение импульсов пейсмейкера | Да |
| 8.5 | Функция автоматического переключения на альтернативное отведение при невозможности регистрации выбранного отведения | Наличие |
| 9 | SpO2 |  |
| 9.1 | Диапазон | 1% – 99% |
| 9.2 | Разрешение | 1% |
| 9.3 | Точность | 2% (в диапазоне 70-99%) 3% (в диапазоне 50-69%) |
| 9.4 | Плетизмограмма | Наличие |
| 9.5 | Метод | Светодиоды с двумя длинами волн |
| 9.6 | Технология | DOX (полностью цифровая схема обработки сигнала) |
| 9.7 | Периоды усреднения по выбору пользователя, сек | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 |
| 10 | ЧСС |  |
| 10.1 | Диапазон | 20 – 300 уд/мин |
| 10.2 | Точность | ±1 уд/мин или 1 % |
| 10.3 | Тон импульса, регулируется пользователем | 10 уровней, откл |
| 10.4 | Возможность выбора источника сигнала для расчета ЧСС | Да |
| 10.5 | Источники сигнала для расчета ЧСС | SpO2, ЭКГ, НИАД или автоматический выбор оптимального источника |
| 11 | Дыхание |  |
| 11.1 | Диапазон | 6-150 дых/мин |
| 11.2 | Разрешение | 1 дых/мин |
| 11.3 | Точность, не менее | ± 1% или ± 1 вдох/мин |
| 11.4 | Источник сигнала | ЭКГ |
| 11.5 | Респирограмма | Наличие |
| 12 | НИАД |  |
| 12.1 | Диапазон давлений накачивания манжеты | Для взрослых: 0 - 300 мм. рт.ст. Для детей: 0 - 300 мм. рт.ст. Для новорожденных 0 - 150 мм. рт.ст. |
| 12.2 | Периодичность автоматических измерений | 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60 мин; 2, 4, часа |
| 12.3 | Разрешение | 1 мм. рт.ст. |
| 12.4 | Точность, не хуже | ±2 мм.рт.ст или 2% измерения |
| 12.5 | Метод | Осциллометрический при накачивании манжеты |
| 12.6 | Режим непрерывного измерения НИАД (режим STAT – последовательные измерения в течение 5 минут) | Наличие |
| 12.7 | Анализ полученного результата и автоматический повтор измерения НИАД при необходимости | Наличие |
| 13 | Температура |  |
| 13.1 | Количество каналов | 1 |
| 13.2 | Диапазон измерения | 20º - 45º С |
| 13.3 | Точность во всем диапазоне измерений, не хуже | ±0,1% |
| 13.4 | Метод | предикативный |
| 14 | Объединение в сеть | Возможность |
| 15 | Тревоги | Наличие |
| 15.1 | Индикация тревоги | Звуковая, визуальная |
| 15.2 | Подавление тревоги | На 2 мин или постоянно |
| 17.3 | Предупреждающий звуковой сигнал при выборе постоянного подавления тревоги | Да |
| 15.4 | Уровни тревоги | Высокий, средний, низкий, информационный |
| 15.5 | Регулировка тона звукового сигнала пользователем | 10 ступеней |
| 15.6 | Настройки по умолчанию | Установленные пользователем, больничные, заводские |
| 15.7 | Отображение сигналов тревоги высокого и среднего приоритетов в центре окна кривой соответствующего параметра | Да |
| 16 | Тренды |  |
| 16.1 | Типы | Табличные, графические |
| 16.2 | Память | 24 часа |
| 16.3 | Табличные интервалы, по выбору пользователя | 30 сек, 1, 2, 5, 10, 30 мин., 1, 2, 4 часа |
| 16.4 | Интервалы времени для построения графических трендов, по выбору пользователя | 2, 4, 8, 12, 24 часа |
| 16.5 | Типы данных | ЧСС, ЧД, SpO2, Температура, НИАД (систол., диастол., средн.) |
| 17 | Дисплей | Активный TFT |
| 17.2 | Диагональ, не меньше | 26,4 см |
| 17.3 | Разрешение | 640х480 пикслей |
| 17.4 | Количество отображаемых кривых, не меньше | 6 |
| 17.5 | Скорость развертки, по выбору пользователя | 6,25; 12,5; 25; 50 мм/сек |
| 17.6 | Возможность каскадирования окон кривых | Да |
| 17.7 | Возможность объединения окон на экране | Да |
| 17.8 | Заморозка изображения на экране, по выбору пользователя | от 30 сек до 5 мин |
| 17.9 | Язык | Русский |
| 17.10 | Количество цветов, не менее | 8 |
| 18 | Элементы управления |  |
| 8.1 | Функциональные кнопки мембранного типа | 9 штук |
| 18.2 | Поворотная рукоятка | Управление вращением (24 положения) и нажатием |
| 19 | Системные выходы |  |
| 19.1 | RS 232 | Да |
| 19.2 | Цифровой DB9 | Да |
| 19.3 | Аналоговый | Да |
| 19.4 | Стерео выход (для вызова мед персонала) | Да |
| 19.5 | BNC-разъем для подключения дефибриллятора с кардиоверсией | Да |
| 19.6 | Видео порт для подключения дополнительного монитора | Да |
| 20 | Механические характеристики |  |
| 20.1 | Вес, не более | 6,4 кг |
| 20.2 | Размеры ВхШхГ, не более | 28см х 31,1см х 26,2 см |
| 20.3 | Ударопрочность, отсутствие влияния при испытаниях в соответствии с требованиями стандартов IEC 60068-2-27 | Да |
| 20.4 | Устойчивость к вибрации, отсутствие влияния при испытаниях в соответствии с требованиями стандартов IEC 60068-2-64 | Да |
| 21 | Электрические параметры |  |
| 21.1 | Потребляемая мощность, не более | 35 Вт |
| 21.2 | Напряжение | 220 В, 50 Гц |
| 21.3 | Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
| 21.4 | Продолжительность работы от одного аккумулятора, не менее | 3 часа |
| 21.5 | Время зарядки, не более | 4,5 часа |
| 22 | Комплектация |  |
| 22.1 | SpO2 датчик | 1 шт |
| 22.2 | 3-ти жильный кабель ЭКГ | 1 шт |
| 22.3 | Одноразовые ЭКГ электроды | 3 шт |
| 22.4 | Датчик температуры многоразовый | 1 шт |
| 22.5 | Манжета неинвазивного давления со шлангом | 1 шт |
| 22.6 | Шнур питания | 1 шт |
| 22.7 | Аккумулятор | 1 шт |
| 22.8 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей печатью (для индивидуальных предпринимателей, при её наличии). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме в оригинале.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель согласно п. 1 ст. 10 ФЗ № 94.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ _____________

Приложение к Извещению о (повторном) проведении запроса котировок

от «___» ________ 200__ г.

Регистрационный № ____

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена контракта. |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (указание марки, модели, производителя являются обязательными условиями). | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма, руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных в цену контракта расходах |  |  |  |  |  |  |  |

Цена муниципального контракта ____________________________________________руб.

(прописью)

_________________________________________________, согласно(ен) исполнить условия муниципального

(Наименование участника размещения заказа)

контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № ______ от _________, с учетом предложений, указанных в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта и сведениях о включенных (не включенных) в данную цену контракта расходах.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __

г. Иваново							           «__»______________2008 г.

МУЗ «Родильный дом № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача В.Н. Родинова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь протоколом ___________________________ от _______№____________ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

- Предмет Контракта

  - Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинское оборудование для муниципальных нужд в исправном техническом состоянии (далее – «Товар») по адресу: г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 3 /16 в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к контракту), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного Товара.

  - Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику.

- Цена и порядок расчетов

  - Общая цена контракта составляет ____________ (____________________________) рублей, включая НДС, расходы на доставку до грузополучателя, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

  - Цена Контракта остается фиксированной в течение срока действия Контракта.

2.3. Оплата за своевременную поставку Товара производится в течение 30 банковских дней после поставки Товара на основании товарной накладной, акта приема- передачи Товара и счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Оплата Товара по настоящему Контракту осуществляется за счет средств внебюджетных фондов.

- Сроки и порядок поставки Товара

3.1. Товар должен быть поставлен Поставщиком в течение 30 календарных дней с момента подписания контракта.

Товар поставляется со всей технической документацией, к Товару должна быть приложена инструкция по эксплуатации на русском языке.

3.2. Поставка Товара производиться транспортом Поставщика и за его счет на склад Заказчика.

3.3. Товар поставляется в упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям. Стоимость упаковки включается в стоимость Товара по настоящему муниципальному контракту.

Обязательства Поставщика по доставке считаются выполненными с момента передачи Товара и подписания уполномоченным представителем Заказчика товарной накладной, акта приема – передачи оборудования и счета – фактуры. Поставщик обязуется передать Товар свободным от прав третьих лиц.

3.4. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество товарных единиц, стоимость Товара.

3.5. В случае отказа Заказчика сделать отметки об отказе в приемке Товара факт отказа удостоверяется актом, составленным представителем Поставщика в присутствии уполномоченных представителей Заказчика.

3.6. Датой поставки Товара является дата подписания приемно-сдаточного акта и товарно-транспортной накладной, подтверждающих передачу товара от Поставщика на склад Заказчика.

3.7.При поставке Товара сторонами оформляется акт приема – передачи Товара с приложением к нему отчетных документов. Заказчик имеет право на проведение контроля и (или) испытаний Товара с целью подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям, Заказчик вправе отказаться от него и Поставщик должен будет заменить Товар ненадлежащего качества на качественный либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями без каких – либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

- Качество Товара и упаковка

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует всем требованиям по качеству, а также соответствовать техническим характеристикам, предъявляемым к данному виду Товара, быть исправным. Риск порчи Товара до момента его передачи Заказчику несет Поставщик.

4.2. Поставщик предоставляет заверенные держателем подлинника копии всех, предусмотренных действующим законодательством РФ документов, подтверждающих качество и безопасность Товара. Товар должен быть соответствующим образом сертифицирован и допущен к эксплуатации на территории РФ (регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития РФ, сертификат соответствия, санитарно – эпидемиологическое заключение, технический паспорт).

4.3. В случае выявления неисправности Товара, которая не могла быть обнаружена в момент приемки Товара, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее обнаружения уведомляет об этом Поставщика, а последний в свою очередь обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней прислать представителя для составления Акта. В случае, если представитель Поставщика по истечении указанного срока не явится, Заказчик вправе составить Акт в одностороннем порядке.

Поставщик обязуется заменить некачественный Товар на аналогичный Товар надлежащего качества в течение 7 (семи) календарных дней с момента составления Акта для замены оборудования.

4.4. Гарантийный срок составляет 24 месяца с момента поставки Товара.

- Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара по вине Поставщика последний обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,3 %  от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки.

5.3. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена на 40 (сорок) календарных дней.

5.4. При поставке некачественного Товара, выявленного во время приемки, Поставщик по выбору Заказчика производит его замену на Товар надлежащего качества, соответствующий условиям настоящего контракта о качестве.

5.5. Споры, возникшие между сторонами при исполнении муниципального контракта, разрешаются в установленном действующим законодательством РФ порядке.

- Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли Сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

6.2. Сторона, для которой создалась  невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении, либо прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

7.Порядок разрешения споров

7.1. Спорные вопросы по настоящему Контракту Стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства РФ, возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

7.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

- Заключительные положения

8.1. Контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8.3.Расторжение настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности, установленной настоящим контрактом.

8.4. Односторонний отказ от принятых на себя обязательств по настоящему Контракту не допускается.

8.6. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

- Юридические адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:

МУЗ «Родильный дом №1».

Поставщик :

_________________________________________:

Юридический адрес:__________________________________________________________

Банковские реквизиты:_________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик: __________________/ В. Н. Родинов

М. П.

Поставщик: _______________/______________

М. П.

Приложение №1

к муниципальному контракту

от «     »         2008 г.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставки товаров по муниципальному контракту

от «    »            2008 г.

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Производитель | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров, ед. | Цена. за единицу продукции в руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Поставщик:  ____________ /___________

М. П.

Заказчик: ____________/  В. Н. Родинов

М. П.