Приложение № 1

к извещению  №1082

от 23.11.2012

Технические характеристики

Гематологический    анализатор  – 1 шт

|  | Функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные (медико-технические) характеристики приобретаемого товара | Требуемая функция или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата | Гематологический автоматический анализатор |
| 2 | Количество определяемых параметров, не менее | 20 |
| 3 | Измеряемые параметры | эритроциты (RBC); гемоглобин (HGB); гематокрит (HCT); средний объем эритроцитов (MCV); среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH); средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC); ширина распределения эритроцитов (абсолютное и относительное значение) (RDW%, RDWabs); лейкоциты (WBC); содержание лимфоцитов (абсолютное и относительное значение) (LYMabs, LYM%); содержание гранулоцитов (абсолютное и относительное значение) (GRAabs, GRA%); содержание средних лейкоцитов (абсолютное и относительное значение) (MIDabs, MID%); тромбоциты (PLT); средний объем тромбоцитов (MPV); тромбокрит (PCT); ширина распределения тромбоцитов (PDV); большие тромбоциты (LPCT) |
| 4 | Производительность, не менее | 67 исследований в час |
| 5 | Распределение клеток по размерам: PLT, RBC, WBC | Наличие |
| 6 | Принцип подсчета RBC, PLT, WBC | Кондуктометрический |
| 7 | Принцип измерения HGB | Фотометрический бесцианидный метод |
| 8 | Режимы работы | Пробирка с цельной (венозной или капиллярной) кровью Стаканчик с предварительно разведенной кровью End-to-end капилляр с капиллярной кровью |
| 9 | Объем крови | Не менее 20 мкл – в режиме предилюции (предварительно разведенная кровь); Не менее 20 мкл – при работе с end-to-end капиллярами Не менее 90 мкл – при работе с пробирками с цельной кровью |
| 10 | Система дозирования | поворотный клапан в без шприцевой гидравлической системе |
| 11 | Количество каналов счета, не менее | 2 |
| 12 | Количество реагентов, не более | 2 |
| 13 | Встроенная программа контроля качества | Наличие |
| 14 | Встроенный микрокапиллярный адаптер (МРА) для работы с end-to-end капиллярами | Наличие |
| 15 | Встроенный миксер пробирок, не менее | На 5 пробирок |
| 16 | Встроенный дилютер изотонического разбавителя | Наличие |
| 17 | Дисплей, не менее | Сенсорный цветной, 240х320 |
| 18 | Язык меню | Русский, Английский |
| 19 | Память, не менее | 1000 образцов 1000 контрольных проб |
| 20 | Автоматическое отслеживание текущей даты | Наличие |
| 21 | Задание границ норм по возрастным и половым критериям пациентов, не менее | 9 программ |
| 22 | Возможность идентификации проб по: - персональному номеру; - текущему номеру; - дате анализа; - возрастному и половому критерию | Наличие |
| 23 | Программы калибровки по отдельным параметрам и режимам | Автоматический режим Ручной режим |
| 24 | Автоматический контроль состояния узлов и агрегатов прибора | Наличие |
| 25 | «Спящий» режим | Наличие |
| 26 | Возможность (по PLT) автоматического вычитания фона реагентов | Наличие |
| 27 | Автоматическая промывка после каждой пробы | Наличие |
| 28 | Встроенный контроль качества | Наличие |
| 29 | Диапазон измерений: WBC RBC MCV PLT HGB | 0 – 119,9х109/l 0 – 14х1012/l 15 – 250 fl 0 – 1999 x 109/l 0 – 35,0 g/dl |
| 30 | Воспроизводимость WBC RBC MCV PLT HGB | 0- 1.8 % 0- 1.1 % 0- 0.3 % 0- 3.3 % 0- 1.0 % |
| 31 | Вывод результатов измерения, гистограмм распределения и комментариев по результатам измерения на принтер | Наличие |
| 32 | Вывод результатов на дисплей | Наличие |
| 33 | Вывод гистограмм распределения клеток на дисплей | Наличие |
| 34 | Звуковое сообщение о критических ошибках и неисправностях | Наличие |
| 35 | Система флагирования параметров счета | Наличие |
| # 36 | # Компьютерный интерфейс не менее | 2 USB порта, 1 mini USB порт |
| 37 | Сканер штрих кодов (опция) | Наличие |
| 38 | Автоматическое бланкирование HGB при каждой пробе | Наличие |
| 39 | Автоматическая установка дискриминаторов клеток («плавающий дискриминатор») | Наличие |
| 40 | Автоматическая ультразвуковая очистка и промывка апертуры | Наличие |
| 41 | Автоматическое определение и индикация засорения апертуры | Наличие |
| 42 | Автоматическая индикация низкого уровня реагентов в емкостях | Наличие |
| 43 | Коррекция HGB (гемоглобин) при высоких значениях WBC (концентрации лейкоцитов) | Наличие |
| 44 | Представление и обработка контрольных данных | Графики Леви-Дженнингса |
| 45 | Гарантийный срок эксплуатации, не менее | 12 месяцев |
| 46 | Напряжение не более | 220В 50 Гц |
| 47 | Потребляемая мощность рабочий режим не более Спящий режим не более | 100Вт 20Вт |
| 48 | Габаритные размеры, мм не более | 410х290х460 |
| 49 | Вес, кг не более | 18 |
| 50 | Свидетельство о Внесении в реестр утвержденных типов средств измерений изделий медицинской техники | Наличие |