Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 15

| Категория | Товары |
| --- | --- |
| Форма торгов | Открытый аукцион в электронной форме |
| Наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | МУЗ «Городская клиническая больница № 4» Место нахождения, почтовый адрес: 153005, г. Иваново, ул. Шошина, д.8 Номер контактного телефона: (4932) 37-59-41 Адрес электронной почты: 4gkbivanovo@mail.ru |
| Наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Уполномоченного органа | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа. Место нахождения, почтовый адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505. Номер контактного телефона/факса: (4932) 59-46-07. Адрес электронной почты: mzakaz@ivgoradm.ru |
| Предмет контракта, объем поставляемого товара | Поставка электрохирургического оборудования: 1. Аппарат электрохирургический (коагулятор моно-и биполярный, мощность 300 Вт)-1 ед. 2. Аппарат электрохирургический (3 режима работы - для электролигирования сосудов диаметром до 7мм, биполярная, макробиполярная коагуляция) -1 ед. Технические характеристики оборудования и комплектация указаны в приложении, размещенном на сайте: - www.ivgoradm.ru, раздел «Муниципальный заказ», - www.ivtorgi.ru |
| Место поставки товара | г. Иваново, ул. Шошина, д. 8 |
| Срок поставки товара | В течение 30 календарных дней со дня подписания муниципального контракта |
| Условия поставки товара | В соответствии с проектом муниципального контракта |
| Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара | Качество поставляемого оборудования должно соответствовать государственным стандартам РФ, импортный товар – международным стандартам, а также прилагаемым документам, подтверждающим качество. Гарантийное обслуживание оборудования – 2 года с момента поставки товара. Гарантия поставщиком полной компенсации за вред здоровью при возникновении ожога от нейтрального электрода в течение срока службы прибора |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова и средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 765 000,00 руб., в том числе: 684 000,00 руб. – средства бюджета г. Иванова, 81 000,00 руб.- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других платежей) | В цену контракта включены: стоимость товара, пошлины и таможенные сборы, услуги Поставщика по организации поставки, расходы по транспортировке, расходы по установке и монтажу оборудования, вводу в эксплуатацию, на обучение персонала Заказчика работе с оборудованием, налоги в т.ч. НДС, сборы и другие обязательные платежи. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, предусмотренного законодательством. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества Товаров и иных условий исполнения муниципального контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования и расчетов с Подрядчиками | российский рубль |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта | Не предусмотрен |
| Форма, сроки и порядок оплаты | Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней со дня поставки товара, при наличии денежных средств на указанные цели на лицевых счетах учреждения, на основании выставленных Поставщиком счета-фактуры и товарно-транспортной накладной, акта сдачи-приемки товара, акта ввода оборудования в эксплуатацию, акта обучения персонала Заказчика работе с оборудованием. |
| Требования к участникам размещения заказа | Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 1) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 2) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 3) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято Дополнительные требования к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |
| Дополнительные требования к участникам аукциона в электронной форме | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков |
| Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления (при необходимости) | 30 % начальной (максимальной) цены контракта |
| Срок подписания контракта | Не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 17 дней со дня размещения на официальном сайте протокола проведения открытого аукциона в электронной форме |
| Официальный сайт, на котором размещается извещение | www.ivgoradm.ru, раздел «Муниципальный заказ» |
| Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион | www.ivtorgi.ru |
| Дата и время начала регистрации на сайте участников аукциона | 27.08.2009 Участник размещения заказа вправе зарегистрироваться на указанном сайте в любое время с даты и времени начала регистрации до окончания проведения открытого аукциона |
| Порядок регистрации участников аукциона на сайте | В соответствии с Регламентом пользования Системой электронных торгов, с которым можно ознакомиться на сайте www.ivtorgi.ru |
| Дата и время начала проведения аукциона | 07.09.2009 в 10 час. 00 мин. |
| Порядок проведения аукциона | В соответствии с Регламентом пользования Системой электронных торгов, с которым можно ознакомиться на сайте www.ivtorgi.ru |

Приложение к извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме № 15

1.Технические характеристики товаров, комплектация и  объем поставки

| Показатель | Требуемое значение |
| --- | --- |
| 1. Аппарат электрохирургический (коагулятор моно-и биполярный, мощность 300 Вт) в комплекте с: | 1ед. |
| Переключатель педальный биполярный к генераторам | 1шт. |
| Электрод пациента возвратный (двухсекционный, REM-типа, № 50) | 1шт. |
| Кабель соединительный (для двухсекционного электрода пациента REM-типа Е7509 и HRA5, длина 4,6 м, к генераторам) | 1шт. |
| Держатель электродов (электрохирургическая ручка для резания/коагуляции, электрод-скальпель, кабель 3м, одноразовая для генераторов), № 50 | 1шт. |
| Электрод монополярный – скальпель, 6,2 см, активная часть 2,54см, одноразовый, № 50 | 1шт. |
| Электрод монополярный – игла, 7,2см, активная часть 2,8см, одноразовый, № 50 | 1шт. |
| Приспособление для очистки электродов (стерильная абразивная пластина для очистки активных электродов, № 100) | 1шт. |
| Ширина | 40,6 см. |
| Глубина (длина) | 39,5 см. |
| Высота | 12,7 см. |
| Вес | 6,8 кг |
| Подбор мощности вращающимися регуляторами | наличие |
| Серийный компьютерный порт для обмена данными с памятью коагулятора внешним компьютером | наличие |
| Радиочастотный активационный порт, используемый при снятии ЭКГ и ЭЭГ | наличие |
| Две монополярные розетки (для одно- и трехштырькового разъемов) | наличие |
| Два разьема для монополярных педалей и разъем для биполярной педали | наличие |
| Возможность использования монополярной педали как биполярной (переключатель на передней панели) | наличие |
| Максимальный диапазон колебаний напряжения в сети переменного тока на входе | 170-280 В |
| Возможность перепрограммировать режим контактной монополярной коагуляции | всего три варианта |
| Возможность перепрограммировать режим безконтактной монополярной коагуляции | всего два варианта |
| Характеристики генератора: |  |
| Номинальная частота | 393 кГц в режиме резания и контактной коагуляции, 470 кГц при бесконтактной и биполярной коагуляции |
| Прибор | класса 1 |
| Тип прибора | CF |
| Защита компонентов прибора от воздействия влаги подтверждается технической документацией | наличие |
| Не подверженность влияниям электромагнитной интерференции, что подтверждается технической документацией | наличие |
| Активное подавление токов утечки | наличие |
| Мониторинг сопротивления тканей больного в операционном поле через активный электрод | 200 раз в секунду |
| Подбор мощности в ваттах (основной регулируемый пользователем параметр, отражающийся на дисплеях) | наличие |
| Автоматический контроль выходной мощности коагулятора на уровне, установленном хирургом, несмотря на меняющееся сопротивление тканей больного | наличие |
| Оценка эффективной мощности равная 98% | наличие |
| Мониторинг эффективности контакта двухсекционного нейтрального электрода | наличие |
| Адаптивность системы мониторинга нейтрального электрода к сопротивлению тканей конкретного больного | наличие |
| Автоматическое самотестирование частей прибора | наличие |
| Коды ошибки для сервисного обслуживания | наличие |
| Сохранение в памяти коагулятора: | 20 последних кодов ошибки, обнаруженных генератором |
|  | количества и сроки активаций каждого режима |
|  | мощность, использованная на каждом из режимов |
|  | общее время активации генератора |
|  | калибровочные настройки |
|  | последние настройки генератора |
|  | другая сервисная информация |
| Сигналы тревоги (с прекращением подачи мощности на выходы генератора): | при появлении кодов ошибок |
|  | при нарушении контакта с пластиной пациента |
|  | при изменении импеданса тканей под односекционным нейтральным электродом на 20 Ом и более |
|  | при импедансе тканей под двухсекционным нейтральным электродом менее 5 Ом или более 135 Ом |
|  | при изменении первично измеренного импеданса тканей под двухсекционным нейтральным электродом более чем на 40% |
| # Эффективность работы | ## Монополярный разрез Разрез с гладкими краями без струпа. Мощность не менее 300 Вт, с плато в диапазоне 0 -1600 Ом, крест- фактор 1,5. Разрез с коагуляцией краев. Мощность не менее 200Вт в широком диапазоне сопротивлений ткани, крест-фактор 2,1 |
|  | ## Монополярная коагуляция Коагуляция контактная. Режим высушивания. Имеет три программные модификации. Мощность не менее 120 Вт в широком диапазоне сопротивлений ткани, крест-фактор 5,0. Возможность выбрать любой из трех вариантов режима контактной коагуляции. Бесконтактная коагуляция. Имеет две программные модификации. Мощность не менее 120 Вт, крест-фактор 7,0. Возможность выбрать любой из вариантов режима бесконтактной коагуляции Биполярная коагуляция Стандартный биполярный режим, мощность не более 70 Вт, крест-фактор 1,5 |
| ## Конструктивные особенности | Возможность работы одновременно в моно- и биполярном режиме. Точный подбор мощности пользователем с шагом 1 Вт на низких мощностях, с шагом 5 Вт на средних, и с шагом 10 Вт при мощностях выше 100 Вт. Запоминание последних перед выключением настроек мощности. Управление генератором от педали и от электрохирургической ручки. Возможность работы с аргонплазменной приставкой в традиционной и эндохирургии, эндоскопии. Возможность синхронной работы с дымоотсосом |
| 2. Аппарат электрохирургический для электролигирования сосудов (3 режима работы – электролигирование сосудов диаметром до 7мм, биполярная, макробиполярная коагуляция) в комплекте с: | 1 ед. |
| Инструмент электролигирующий (многоразовый зажим Std, 18см.) | 1шт. |
| Электрод электролигирующий (к многоразовому зажиму Std, 18см, с кабелем), №12 | 1шт. |
| Инструмент электролигирующий (лапароскопический зажим, 35см, диаметр 5мм к электрохирургическому генератору) | 1шт. |
| Инструмент электролигирующий «Атлас» с ножом, длина 37см, диаметр 10 мм, ручного управления | 1шт. |
| Прибор | класса 1 |
| Tип прибора | CF |
| Защита компонентов прибора от воздействия влаги | наличие |
| Максимальный диапазон колебаний напряжения в сети переменного тока на входе | 170-264 В |
| Номинальная частота в заваривающем и биполярных режимах | 473 кГц |
| Не подверженность влияниям электромагнитной интерференции | наличие |
| Мониторинг сопротивления тканей больного в операционном поле через активный электрод | 200 раз в секунду |
| Максимальная выходная мощность в заваривающем режиме | 150 Вт |
| Максимальная выходная мощность в биполярных режимах | 95 Вт |
| Цветовое обозначение режимов работы | наличие |
| Подбор мощности сенсорными кнопками, обозначенными стрелками подъема и уменьшения мощности | наличие |
| Серийный компьютерный порт для обмена данными с памятью коагулятора | наличие |
| Радиочастотный активационный порт, используемый при снятии ЭКГ и ЭЭГ | наличие |
| Порт расширения для проверки реальных выходных данных генератора дополнительными приборами | наличие |
| Розетка для подключения заваривающих сосуды инструментов | наличие |
| Розетка с переходником для подключения биполярных инструментов | наличие |
| Два разъема для педалей (заваривающей и биполярной) | наличие |
| Запоминание последних перед выключением настроек мощности | наличие |
| Характеристики генератора: |  |
| Высокоточное слежение за импедансом обрабатываемой ткани с частотой | 200 раз в секунду |
| Коррекция электрического импульса (понижение или повышение силы тока, электрического напряжения, мощности) в зависимости от достигнутого эффекта | 200 раз в секунду |
| Автоматическая остановка воздействия при достижении надежного заваривания сосуда | через 2-6 секунд |
| Автоматическое завершение воздействия | остановка со звуковым сигналом через 2-6 секунд |
| Автоматическое самотестирование частей прибора | наличие |
| Коды ошибки для сервисного обслуживания | наличие |
| Эффективность работы | # Режим заваривания сосудов Надежный гемостаз в сосудах до 7 мм диаметром. Обеспечение гемостаза путем облитерации просвета сосуда (сплавление белков сосудистой стенки в гомогенную рассасывающуюся субстанцию). Надежность гемостаза: минимальная прочность на разрыв от 450 мм.рт.ст., средняя прочность 1200 мм.рт.ст. Возможность работы без выделения сосуда из окружающей ткани |
|  | Биполярная коагуляция Стандартный биполярный режим, мощность не менее 95 Вт в диапазоне 20-600 Ом, крест-фактор 1,5. Макробиполярный режим (режим биполярного резания), мощность не менее 95 Вт с плато мощности до 1000 Ом, крест-фактор 1,5. Точный подбор мощности пользователем с шагом 1 Вт на низких мощностях, с шагом 5 Вт на средних, и с шагом 10 Вт при мощностях выше 100 Вт |